食品中動物用藥殘留量檢驗方法－多重殘留分析

90年3月28日衛署食字第0900018662號公告訂定
98年11月13日署授食字第0981800463號公告修正
99年9月1日署授食字第0991902845號公告修正

1.		適用範圍：本檢驗方法適用於雞肉及豬肉中之氯吡啶（clopidol）、磺胺嘧啶（sulfadiazine）、磺胺噻唑（sulfathiazole）、磺胺甲基嘧啶（sulfamerazine）、歐美德普（ormethoprim）、磺胺二甲基嘧啶（sulfamethazine）、富來頓（furazolidone）、磺胺一甲氧嘧啶（sulfamonomethoxine）、磺胺噁唑（sulfamethoxazole）、衣索巴（ethopabate）、磺胺奎林（sulfaquinoxaline）及磺胺二甲氧嘧啶（sulfadimethoxine）12種動物用藥多重殘留分析。

2.		檢驗方法：高效液相層析法（high performance liquid chromatography, HPLC）

2.1.	裝置：

2.1.1.	高相液相層析儀：

2.1.1.1.	檢出器：光二極體陣列檢出器（photodiode array detector）。

2.1.1.2.	層析管：Luna C18，5μm，內徑4.6 mm × 25 cm，或同級品。

2.1.2.	攪拌均質器（Blender）。

2.1.3.	均質機（Homogenizer）。

2.1.4.	振盪器（Shaker）。

2.1.5.	減壓濃縮裝置（Rotary evaporator）。

2.1.6.	離心機（Centrifuge）。

2.1.7.	固相真空萃取裝置（Solid phase extraction vacuum manifolds）。

2.2.		試藥：乙腈及甲醇均採用液相層析級；正己烷、磷酸二氫鈉（sodium phosphate monobasic）及磷酸氫二鈉（sodium phosphate dibasic）均採用試藥特級；氯吡啶、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基嘧啶、歐美德普、磺胺二甲基嘧啶、富來頓、磺胺一甲氧嘧啶、磺胺噁唑、衣索巴、磺胺奎林及磺胺二甲氧嘧啶12種對照用標準品。

2.3.	器具及材料：

2.3.1.	抽氣瓶：250 mL。

2.3.2.	容量瓶：100 mL，褐色。

2.3.3.	布赫納漏斗（Buechner funnel）：直徑8 cm。

2.3.4.	分液漏斗：250 mL。

2.3.5.	C18過濾層析匣（Sep-Pak C18 cartridge）：500 mg。

2.3.6.	濃縮瓶：250 mL、500 mL。

2.3.7.	濾膜：孔徑0.45 μm，Nylon材質。

2.4.	0.05 M磷酸氫二鈉溶液之配製：

稱取磷酸氫二鈉7.1 g，加水950 mL溶解，並加水使成1000 mL。

2.5.	0.05 M磷酸鹽緩衝溶液之配製：

稱取磷酸二氫鈉6.0 g，加水溶解，並加水使成1000 mL，以0.05 M磷酸氫二鈉溶液調整pH值至5.1。

2.6.	移動相溶液之配製：

2.6.1.	移動相溶液A：乙腈。

2.6.2.	移動相溶液B：

0.05 M磷酸鹽緩衝溶液，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液B。

2.7.	標準溶液之配製：

取對照用標準品富來頓、歐美德普、衣索巴、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺一甲氧嘧啶、磺胺噁唑、磺胺奎林及磺胺二甲氧嘧啶各約100 mg，精確稱定，分別置於100 mL容量瓶中，以乙腈溶解並定容。另取氯吡啶約100 mg，精確稱定，置於100 mL容量瓶中，以乙腈：水（1：1, v/v）溶液溶解並定容，作為標準原液，避光儲存於冰箱中。使用時再量取上述各標準原液共置於容量瓶中，以乙腈：0.05 M 磷酸鹽緩衝溶液（3：7, v/v）稀釋至0.1～2.0 μg/mL，供作標準溶液。

2.8.	檢液之調製：

2.8.1.	萃取：

將檢體細切，以攪拌均質器均質後，取檢體約5 g，精確稱定，置於均質機中，加入乙腈50 mL，均質3分鐘後，抽氣過濾，殘渣再以乙腈50 mL同樣操作一次，合併濾液於分液漏斗中，加入以乙腈飽和之正己烷30 mL，振盪5分鐘。乙腈層移入濃縮瓶中，於40℃水浴減壓濃縮至乾涸，殘留物以0.05 M磷酸鹽緩衝溶液20 mL溶解，供作淨化用。

2.8.2.	淨化：

取2.8.1.節之淨化用溶液，注入預經甲醇10 mL活化，再以0.05 M磷酸鹽緩衝溶液10 mL潤濕之C18過濾層析匣，原濃縮瓶以0.05 M磷酸鹽緩衝溶液5 mL清洗二次，洗液注入C18過濾層析匣，棄流出液。原濃縮瓶最後再以甲醇5 mL清洗二次，洗液注入C18過濾層析匣沖提，收集沖提液，於40℃水浴減壓濃縮至乾，殘留物以乙腈：水（3：7, v/v）溶液溶解並定容至1 mL，加入以乙腈飽和之正己烷溶液0.5 mL，充分混合，以3000 rpm離心5分鐘，取下層，經濾膜過濾後，供作檢液。

2.9.	鑑別試驗及含量測定：

精確量取檢液及標準溶液各20 μL，分別注入高效液相層析儀中，參照下列條件進行液相層析，就檢液與標準溶液所得波峰之滯留時間比較鑑別之，並依下列計算式求出檢體中各動物用藥之含量（ppm）：

檢體中各動物用藥含量（ppm）＝

C：由各標準曲線求得檢液中各動物用藥之濃度（μg/mL）

V：檢體最後定容之體積（mL）

M：取樣分析檢體之重量（g）

高效液相層析測定條件：

層析管柱： Luna C18，5 μm，內徑4.6 mm × 25 cm。

光二極體陣列檢出器：波長230 nm（歐美德普），波長270 nm（氯吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺一甲氧嘧啶、磺胺噁唑、衣索巴、磺胺奎林及磺胺二甲氧嘧啶），波長308 nm（磺胺噻唑），波長368 nm（富來頓）。

移動相溶液：A液與B液以下列比例進行梯度分析。

時間（min） A （%） B （%）

0 → 5 10 → 15 90 → 85 5 → 20 15 → 15 85 → 85 20 → 35 15 → 30 85 → 70 35 → 45 30 → 10 70 → 90 45 → 65 10 → 10 90 → 90

移動相流速：1 mL/min。

附註：１、本檢驗方法各動物用藥之檢出限量為：磺胺噻唑0.04 ppm，其餘均為0.02 ppm。

２、食品中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。

３、以本檢驗方法檢出時，應利用LC/MS等進行確認。