石油產品硫含量檢測方法－波長分散式X-射線螢光法
中華民國96年9月4日環署檢字第0960067332E號公告
自中華民國96年12月15日起實施
NIEA A447.72C
一、	方法概要
本方法是利用X-射線照射待測物質，待測物質中硫元素受激發而放出硫特性X-射線螢光（硫之Kα，波長約5.373 Å），由偵測器測定其X-射線螢光波峰強度，扣除其背景5.190 Å（銠靶時使用5.437 Å）的X-射線強度，所得的淨強度，與先前所建立之標準檢量線比較，以計算出樣品內硫含量的重量百分比。
二、	適用範圍
 (一)	此分析方法適用於分析石油產品中之硫含量，樣品為單相且常溫下為液體狀、適當加熱後呈液狀或可溶於碳氫化合物溶劑。這些物質如柴油、汽油及潤滑油等。
 (二)	本方法適用於約20～50000 ppmw石油產品硫含量之分析。由於應用本分析方法之各實驗室，所使用的儀器廠牌型號各異，靈敏度也各不相同，所以當樣品中硫含量低於20 mg/kg時，需由各實驗室個別量測判定本分析方法之適用性。
 (三)	樣品中硫含量高於5.0 wt %檢量線範圍時，可將樣品稀釋至檢量線適用範圍內再行分析。
 (四)	對於揮發性樣品（如高蒸氣壓之汽油或輕質碳氫化合物），在分析過程中，由於揮發性高的輕質成分容易蒸發產生選擇性逸散，因此分析結果的精密度可能無法符合本分析方法所列的數值。
 (五)	本分析方法的基本假設是標準樣品與待測樣品的基質是一致的。如果待測樣品與標準樣品具有不同的碳／氫比值（見表一及表二），或含有不同干擾原子時（見表三），都會因基質差異而產生分析結果的偏差【註一】。
 (六)	本方法所使用公制之濃度單位為ppmw，亦可以重量百分率濃度（wt %）或mg/kg表示之。
三、	干擾
 (一)	當樣品內元素組成（除硫之外）異於標準品時，會造成硫在測定上的分析誤差。例如待測樣品與檢量線標準品內碳／氫比值不同會造成分析誤差，影響情形參考表一、表二 ASTM 實驗結果。其它干擾元素及所造成的影響程度如表三所列。
 (二)	含有85 %及100 %甲醇之高含氧量燃料（M-85及M-100），對硫Kα X-射線螢光有明顯的吸收。因此，利用本分析方法測定此類油品的硫含量時（使用白油所建立檢量線），需要使用修正係數，或者需將檢量線標準品的基質配製成與待測樣品的基質一致。
 (三)	一般而言，石油產品的組成異於白油時，可使用相同或相似基質的物質配製成標準品，來測定樣品內硫含量。因此汽油可以用異辛烷與甲苯混合，配製成與待測樣品中芳香烴含量相近的模擬汽油，來分析待測樣品中硫含量。用這類模擬汽油配製成標準品所獲得的分析結果，通常比用白油配製成標準品的分析結果來得更準確。
 (四)	基質干擾的影響可經由實驗或理論基礎修正。但對汽油／酒精燃料（Gasohol）之修正並不在本分析方法範圍內。
四、	設備及材料
 (一)	波長分散式X-射線螢光分析儀（WDXRF）：需具有在5.373 Å附近可偵測X-射線功能。為了對硫之偵測有最佳之靈敏度，儀器設計配件須包括下列各項：
１、	光學路徑：充填氦氣（He purge）。
２、	脈衝高度分析器，或其它能量區分方式（Energy discrimination）。
３、	偵測器：適合較長波長 X-射線檢測設計之偵測器。
４、	分光晶體：在分光儀適用的角度範圍內，能夠將硫Kα X-射線螢光做適當地展開分光。其中異戊四醇（Pentaerythritol）及鍺（Ge，Germanium）最常被使用。其它分光晶體：如d-酒石酸己二胺（EDDT）、磷酸二氫胺（ADP）、石墨（Graphite）及石英（Quartz）等亦可使用。
５、	X-射線管：能夠激發硫Kα X-射線螢光之X-射線管。較通用的靶極有銠（Rh；Rhodium）、鉻（Cr；Chromium）及鈧（Sc；Scandium）；亦可使用其它適用的靶材。
 (二)	分析樣品（杯）槽：分析每個不同樣品時薄膜都需換新。
 (三)	天平：可稱重至0.1 mg。
 (四)	X-射線透視薄膜：所使用薄膜需抵擋樣品的滲透、不含硫、對X-射線穿透率高。薄膜種類有聚酯（Polyester）、聚丙烯（Polypropylene）、聚碳酸酯（Polycarbonate）、及聚醯亞胺（Polyimide）。當待測樣品中芳香烴含量較高時，會溶解聚酯及聚碳酸酯薄膜。
 (五)	樣品杯：需與樣品相容，並且符合光譜儀樣品座之大小、形狀、方位等幾何需求。建議使用丟棄式樣品杯。
五、	試劑
 (一)	試劑純度：所有檢測均應使用試藥級藥品。除非另有指明，否則所有試劑應符合美國化學學會分析試劑委員會之陳述。其它等級若須使用，必須確定試劑具備足夠的高純度，並不致減低分析之精確度。
 (二)	二正丁基硫（Di-n-butyl sulfide）－分子量146.29使用有濃度標示之高純度級硫標準品以計算檢量線標準品真正濃度。必須知道二正丁基硫確切的硫濃度而非純度，因為不純物可能含有硫化合物。
 (三)	儀器靈敏度漂移修正用物質（Drift correction monitor (s)）－視需要決定是否使用：
１、	有很多種不同的物質皆適宜做靈敏度漂移修正。例如含有硫的物質：穩定的液體石油產品、半永久性固體、粉末樣品的壓片、金屬合金或熔融玻璃片等皆適用。靈敏度漂移修正用物質的濃度，搭配適當的偵測計數時間（Counting time），必須使X-射線螢光強度的相對計數誤差（Relative counting error）低於1 %。若建立檢量線時，偵測此物質的X-射線每秒螢光強度（計數值／計數時間），於每次分析樣品時也須再一次偵測其每秒螢光強度。用這兩次的螢光強度來計算靈敏度漂移修正係數（參考公式（4））。
２、	雖可用人工計算儀器靈敏度漂移修正係數，但儀器軟體通常可自動計算靈敏度漂移修正係數。對於非常穩定X-射線儀器而言，靈敏度漂移修正係數應不會偏離該單位（Unity；一般而言儀器設定之F＝1）太多。另，校正標準品亦可做此用途。但每次偵測後通常將標準品丟棄，故可選擇較便宜的標準品，作為每天的靈敏度漂移修正。
 (四)	白油（White oil）：硫含量低於2 ppmw的基礎油。當自行配製標準品，偵測低含硫量樣品時（小於200 ppmw），計算檢量線標準品硫濃度時，需將配製檢量線標準品的基礎油所含的硫濃度包括在內。
 (五)	氦氣：純度至少99.9 %以上。
 (六)	計數氣體：當儀器使用流動式比例計數器（Flow Proportional Counters）時使用，可使用P10混合氣體（90 %氬氣、10 %甲烷），純度至少99.99 %以上。
 (七)	標準品：除自行用2-正丁基硫化物及礦物油配製標準品外亦可使用市售經驗證之空白標準品及未經稀釋之標準品，且可追溯到一級標準品（如美國NIST之標準品）。
六、	採樣與保存
 (一)	油品採樣用之採樣瓶須為透明或棕色玻璃瓶或其他耐油品腐蝕之容器，如使用透明玻璃瓶，於採樣後應以鋁箔紙或不透明物質包覆；採集之樣品體積約80 mL以上。採樣完成後隨即登錄密封，並貼上封條標籤後，裝置入堅固之容器內，以防止樣品被污染或變質，亦可保護樣品於運送途中之安全與完整。
 (二)	為避免爭議，不建議於儲油槽（箱）等底部採樣，並應確認樣品無水分及雜質之污染。
 (三)	應使用鐵氟龍、玻璃或其他不易被汽柴油腐蝕之採樣器材，採樣前以正己烷或清潔劑等清洗乾淨，再以蒸餾水沖洗乾淨後晾乾備用。
 (四)	進行汽柴油車、施工機具樣品採樣時，不同柴油樣品應以新的採樣器材採樣。汽油樣品採樣，如無法更換抽油器，則應更換引流管並引流至少3公升，確認樣品無水分及雜質之污染後再行採樣；引流後，樣品應直接導入採樣瓶並立即密封瓶蓋。
 (五)	其他石油產品採樣，依CNS 1217或ASTM D4057或D4177方法執行採樣，並注意採樣之安全。
 (六)	可回收使用的樣品杯部分，必須清洗乾淨並乾燥後才能再使用。丟棄式的樣品杯部分不可再行使用，例如每檢測一次樣品時，樣品槽皆需使用新的透視薄膜。避免接觸樣品杯內部、杯內透視薄膜或X-射線照射的儀器視窗。當分析低硫含量樣品時，手指印的油分會影響分析準確性。薄膜上的皺摺會影響X-射線的穿透率。因此透視薄膜需要平整且乾淨以確保數據的可靠性。當改變薄膜種類或厚度時，需要重建檢量線。當樣品注入樣品槽後，外蓋需設有排氣孔。對於不同批次的聚酯薄膜，其不純物及厚度有所差異，可能會影響低硫含量樣品（＜200 ppmw）的偵測。因此使用新的或不同批次的薄膜分析低硫樣品時，需再確認檢量線之效力，並決定是否需重製檢量線。
 (七)	採樣後，汽油樣品應立即保存於冷藏冰箱中（溫度0～5 ℃），並於採樣日起三個月內完成分析。柴油樣品可保存在室溫之環境下，並於採樣日起三個月內完成分析。
七、	步驟
 (一)	建立檢量線
１、	建議以濃度已經過確認之市售標準品建立檢量線，若檢量線標準品是由經證明且有標示硫濃度的二正丁基硫以白油或其它適當基礎物質【請參考三、(三)】以重量法稀釋製備。當計算低於200 ppmw硫標準品濃度時需將基礎物質中的硫含量計算在內。
２、	製備檢量線時，應包括至少5種不同濃度的標準溶液，依不同濃度的樣品製備不同之檢量線範圍，通常樣品中待測物之濃度應於檢量線最高濃度之20%至80%間之濃度為適當（註三）。
３、	各檢驗室應依儀器性能訂定各石油產品最適之分析時間（分析低硫柴油時之建議值為120～180儀器秒數）及最低樣品深度（直徑3cm之樣品杯，建議深度為6 mm以上），且標準品及樣品之分析時間應一致。
４、	如果使用儀器靈敏度漂移物質修正時，在建立檢量線時須同時檢測儀器靈敏度漂移修正標準品。以便獲得公式（4）中A的數值。
５、	將標準品倒入樣品杯中，此樣品杯本身必須和使用之儀器設備能有密切配合。雖然硫發射出的螢光在試樣中只能穿透很短的距離，但因為從樣品杯和樣品出來的散射會有很大的變異。每個實驗室需確定最低量的樣品深度，而過多的樣品對強度並無顯著的影響。通常樣品杯至少需填充四分之三量的樣品。當樣品注入樣品杯後，外蓋須設有排氣孔。樣品倒入樣品杯中後應排除混合時所產生的氣泡，並儘快分析。
６、	將標準品置於分析槽（室），並等待X-射線光徑的氣體（如氦氣）達到平衡。
７、	設定精確之波峰角度，在5.373 Å波長下，量測硫Kα X-射線螢光之強度【註二】。
８、	設定背景角度，測量靠近硫Kα螢光波峰附近之背景強度。所謂適當背景設定是依所使用的X-射線管靶極而定。使用鉻或鈧時背景建議使用波長5.190 Å，而使用銠當靶極時背景位置則選擇5.437 Å。不同晶體所設定的波峰及背景2θ角度詳參表四。
９、	量測每個標準品所放射的硫Kα X-射線螢光強度及背景強度，儀器軟體會自動（或用公式（5））計算每秒螢光淨強度以建立檢量線。
１０、	利用下列任何一種方式建立檢量線模式：
　　 (１)	使用儀器所提供的軟體	。
　　 (２)	判斷資料應適合下列哪一個公式來計算	：
　　　　　   硫（wt%）＝（D+ER）（1+αS）或-----（1）
　　　　　   硫（wt%）＝aR+bR2+c -----------（2）
　　　　　　其中：S	＝硫重量百分比濃度（wt%）
　　　　　  D＝檢量線截距
　　　　　  E	＝檢量線斜率
　　　　      R＝硫螢光淨強度
　　　　      α＝硫對硫自身干擾之修正因子
　　　           a, b, c為二次迴歸所得之係數（Fitted constants）
　　　　　　說明：公式（1）中修正因子α可由實驗或理論計算而得。通常儀器製造商會提供理論的α值。
１１、	畫出螢光淨強度對硫濃度的檢量線圖【註三】。
１２、	當完成檢量線時應馬上檢測一個或多個檢量線確認樣品。所量測的數值必需落在確認濃度 ± 本分析方法重覆性範圍內。否則，必需再做校正量測並重建檢量線。在評估檢量線的適用性時，必需考慮待測樣品與標準試樣間基質的差異程度。
(二)	分析步驟
１、	當使用儀器靈敏度漂移修正時，於每檢測樣品之前需先檢測在建立檢量線時所使用儀器靈敏度漂移修正標準品，以便獲得公式（4）中B的數值。
２、	當使用公式（5）中之F' 值時，需經常地分析空白樣品以獲得F' 值。在適當的硫波峰（Peak）及背景角度（Background angles），測量不含硫的基礎物質（標準品）每秒螢光強度。
３、	將待測樣品倒入樣品杯中。
４、	分別將空白樣品及待測樣品置於分析槽（室），並等待X-射線光徑的氣體達到平衡，量測樣品硫Kα X-射線螢光之強度。
５、	分析後，儀器會自動計算並顯示樣品硫Kα X-射線螢光之強度及硫濃度，若儀器無此功能，可用公式（5）計算修正後每秒螢光淨強度R，並依據校正檢量線計算樣品中硫含量濃度。
八、	結果處理
 (一)	有些儀器不需用公式（4）來計算。在本案例中，修正係數為固定值。當使用五、(三)儀器靈敏度漂移修正用物質時，建議使用者能將修正係數值圖表化並訂定其可接受範圍。可依下式計算每天因儀器靈敏度漂移的修正係數：
F＝A/B ----------------------------（4）
  其中：F	＝修正係數
A＝製作檢量線時，漂移修正用物質之每秒螢光強度。
B	＝分析樣品時，漂移修正用物質之每秒螢光強度。
(二)	計算修正後每秒螢光淨強度（Net counting rate）：
R＝[（Ck/S1）-（CBF'/S2）]F -------------（5）
其中：Ck	＝樣品在5.373 Å波峰測得總螢光強度
CB＝樣品在背景測得總螢光強度
S1＝CK之測定時間，秒
S2	＝CB之測定時間，秒
R	＝修正後每秒螢光淨強度，cps（Counts/sec）
F'	＝不含硫基礎物質在5.373 Å每秒強度／背景每秒強度
１、	公式（5）中F係數是可選擇性是否使用的。
２、	公式（5）中F' 係數也是有選擇性的。通常多頻道（multichannel）光譜儀使用不同頻道以測量波峰及背景強度時才有需要用到。
(三)	使用公式（5）中的樣品修正後螢光淨強度R，經由檢量線求出樣品中硫重量百分比。大部份儀器製造商會提供軟體或所需計算式。
(四)	如果樣品經過稀釋，其硫含量計算如下：
硫（wt%）＝Sb × [（Ws+Wo）/Ws] -------------（6）
其中：Sb	＝稀釋樣品之硫含量，wt%
Ws＝原有樣品稱取重量（g）
Wo＝添加基礎物質的重量（g）
(五)	如使用ppmw為單位，檢測數值應報告至個位數；亦可以wt %或mg/kg之單位表示檢測之結果。
九、	品質管制
 (一)	每一實驗室應建立本身管制流程表（Program）以確保檢測是在有統計管制之下所執行。通常使用品管查核樣品分析數據建立管制圖。建議至少分析一種具有樣品代表性的品管查核樣品。
 (二)	檢量線建立後，應立即檢測一個或數個檢量線確認樣品來確認檢量線（依七、(一)、１３規定執行）。檢量線確認樣品之測試結果差值需落在分析方法的重複性（Repeatability）範圍內。
 (三)	樣品分析前應先以白油或市售空白標準品分析或確認不含硫之油品分析空白樣品，以確定分析過程及儀器未受污染。各實驗室應訂定合理之空白值管制上限。
 (四)	檢量線查核（CC）：初始校正時所建立之檢量線，必須作週期性之查核，其分析結果介於可接受範圍時才可持續性地使用該檢量線。檢量線查核必須於以每批次或每12小時為週期之樣品分析工作前執行之。完成樣品分析後應再執行檢量線之查核。
 (五)	品管查核樣品（QC）：每個實驗室應例行性（Regular Basis）的分析（註四）一種型態（One Type）之品管查核樣品分析，這個品質管制查核樣品，用來確定分析系統在統計管制範圍狀態之內，其回收率應在管制圖表可接受範圍內。
 (六)	重複樣品：應為可定量之樣品，除檢測方法另有規定外，通常至少每10個樣品應執行1個重複樣品分析，若每批次樣品數少於10個，則每批次仍應執行1個重複樣品分析。
 (七)	若使用儀器靈敏度漂移修正用物質時，則檢量線建立及每次分析時皆應分析儀器靈敏度漂移修正用物質並作修正。
十、	精密度與準確度
 (一)	標準方法的精密度是統計許多實驗室測定結果，Case1--分析蒸餾油（Distillates）、煤油（Kerosines）、殘渣油（Residual Oils）及原油（Crude Oils）；Case2－涵蓋一組21個汽油（Gasolines），但不包括M-85及M-100；Case3－28個實驗室分析涵蓋16個低硫汽油（Gasolines）及柴油（Diesels）。汽油實際定量極限【practical limit of quantitation（PLOQ）】約在20 μg/g硫。因柴油實際定量極限約在14 μg/g，硫高於此次測試樣品的平均值，故無法計算柴油樣品精密度。歸納精密度如下：
１、	重複性（Repeatability）：相同操作者，使用相同儀器設備，在相同試驗條件下，分析同一已知濃度樣品，經過長時間在正常且正確操作下，在二十次的測試結果的差值，只有一次會超出下列之值：
Case	範圍，wt%	重覆性
1	0.006-5.3	0.02651 X0.9
2	0.0003-0.093	0.00736（X + 0.0002）0.4
3	0.0024-0.0080	0.02438（X + 0.012469）

　　X代表硫濃度，wt%。
２、	再現性（Reproducibility）：不同操作者，使用不同實驗室儀器設備，在相同試驗條件下，分析同一樣品，經過長時間在正常且正確的試驗法操作下，在二十次的測試結果的每兩個結果之差值，只有一次會超出下列之值：
Case	範圍，wt%	再現性
1	0.006-5.3	0.0913 X0.9
2	0.0003-0.093	0.0105（X + 0.0002）0.4
3	0.0024-0.0080	0.04795（X + 0.012469）

　　X代表硫濃度，wt%。
(二)	偏差（Bias）：
１、	實驗室間分析比對研究探討在Case1範圍內八個NIST參考物質。表一列出硫確認值及經由實驗室interlaboratory round robin (RR)求出數值、量測碳／氫比、顯示的偏差及相對偏差值。表二列出NIST硫標準值與實驗室間比對數據與經由碳／氫比修正後硫含量之比較。假設白油的碳／氫比是5.698（C22H46）。
２、	圖一為硫靈敏度（Sensitivity）與碳／氫比之間的關係圖。
３、	Case3狀況，基於實驗室間分析比對分析三個NIST標準參考物質（standard Reference Materials, SRMs）其檢測值與NIST確認值並無明顯偏差，雖然此三種樣品其值皆低於實際定量極限【practical limit of quantitation（PLOQ）】。汽油樣品為SRM 2298（4.7 μg/g硫）及SRM 2299（13.6 μg/g硫）。柴油樣品為SRM2723a（10 μg/g硫）。
十一、參考文獻
　　 (一)	行政院環境保護署環境檢驗所”建立汽、柴油中污染物及物理性質檢測標準方法驗證計畫”，EPA-89-1601-03-03，中華民國八十九年十二月。
　　 (二)	美國材料試驗協會，Standard Test Method for Sulfur in Petroleum roducts by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry, ASTM D2622-03。
　　 (三)	美國材料試驗協會，Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products，ASTM D-4077，1999。
　　 (四)	美國材料試驗協會，Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products，ASTM D-4177，1999。
　　 (五)	美國材料試驗協會，ASTM D7039，Standard Test Method for Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry。
　　 (六)	國際標準化組織，Petroleum products－Determination of Sulfur Content of Automotive Fuel-Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry，ISO 20884，2004。

註一：	當樣品中所含干擾元素的濃度高於表三所列之值時，用基礎物質以重量法稀釋樣品，使干擾元素濃度低於表三所列之值。（註：表三所列元素濃度值是將含有3 %干擾元素及0.5 %硫具代表性試樣稀釋後，根據試樣中每一元素重量分率乘以質量吸收係數加總後計算而得。
註二：	實際量測時建議需測量到足夠的螢光強度計數值，以得到低於1.0 %的相對標準偏差（% rsd）。有時因靈敏度或濃度低（或兩者都有），使得測量費時而不切實際時，則必須使用其它技術，以便每次分析時能得到統計上最大的準確性。變異係數計算如下：
　　%rsd	＝100 *（Ns + Nb）1/2/（Ns - Nb）-----（3）
　　其中：Ns	＝硫螢光波峰強度計數值
　　Nb	＝硫螢光波峰附近背景強度計數值，計數時間與Ns相同
註三： 小於0.10 wt %硫濃度範圍之檢量線為線性。分析者需選擇適當的檢量線範圍以符合分析的需求。當硫濃度增加時線性變異性也會增加。
註四： 應每工作日檢測至少一種型態之品管查核樣品，若能確保整個測試程序的統計管制狀態，未超出管制範圍，或該週每日皆在進行檢測，才每週檢測兩次至少一種型態之品管查核樣品，否則，應每工作日檢測至少一種型態之品管查核樣品來進行例行性之品管查核樣品分析。
註五： 廢液分類處理原則－本測試使用之廢液為易燃類有機廢液，廢液經貯存一定量後，送交合格之廢液處理廠商處理或回收再處理，硫含量符合法規規定後才能再利用。
註六： 暴露在過量X-輻射線對人體健康有危害性。操作者需做適當防護措施以避免身體暴露於一次輻射、二次輻射及散射輻射。X-射線光譜儀應依據我國行政院原子能委員會「游離輻射防護法」及「游離輻射防護安全標準」等規定操作。
註七： 乙醇及甲醇濃度的計算係將乙醇（或甲醇）加入碳氫化合物及正丁基硫的理論混合物中，一直到乙醇（或甲醇）重量分率乘質量吸收係數的值增加5 %。換言之，乙醇（或甲醇）存在的數量使測量到的硫含量有減少5 %的誤差，表三所列之數據，可供以本方法測定汽油／酒精燃料（Gasohol）中硫含量者做為參考。

表一
　　　　　　　　　ASTM以NIST標準油進行實驗室間分析比對（RR）結果比較
NIST / 標準參考 / 物質	硫（wt%） / NIST	硫（wt%） / ASTM / RR平均值	碳／氫 / 重量比	偏差值 / wt%硫	相對偏差 / %	顯著性
1616a	0.0146	0.0148	5.205	0.0002	1.37	否
1617a	0.1731	0.1776	5.205	0.0045	2.60	是
2724a	0.0430	0.0417	5.986	-0.0013	-3.02	是
1623c	0.3806	0.3661	7.504	-0.0145	-3.81	是
2717	3.0220	2.948	8.229	-0.0735	-2.44	是
1621e	0.948	0.8973	8.553	-0.0507	-5.35	是
1624c		0.3918	6.511
2723		0.0299	5.937

RR為Round Robin的縮寫。

表二
　　　　　　　　　ASTM以NIST標準油進行實驗室間分析比對（RR）結果比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　（經碳／氫比修正後結果比較）
標準參考 / 物質	RR ID	NIST	RR平均值 / 修正後	偏差值 / wt%硫	相對偏差 / %	顯著性
1616a	K2	0.0146	0.0147	0.0001	0.68	否
1617a	K1	0.1731	0.1763	0.0032	1.85	否
2724a	D2	0.0430	0.0419	-0.0011	-2.56	否
1623c	R1	0.3806	0.3763	-0.0043	-1.13	否
2717	R4	3.0220	3.065	-0.0430	1.42	否
1621e	R3	0.948	0.9382	-0.0098	-1.03	否
1624c	D3		0.397
2723	D4		0.0300

註：１、配製檢量線標準樣品的基礎物質是白油（white oil）時，修正公式如下：
　　　　　　　　硫（修正後）＝硫（未修正）／（1.086 - 0.01511*碳／氫比）
　　　　　　其中：碳／氫比＝樣品中碳與氫含量之重量比值
　　２、	使用此項修正因子時需另外測定碳／氫重量比。
　　３、	顯著性是使用t-test，經由NIST標準值不確定度的一個標準差（1S）與Round Robin再現性的標準差所求出的。

表三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　干擾元素濃度
干擾元素（或化合物）	容許重量百分比（wt%）
磷	0.3
鋅	0.6
鋇	0.8
鉛	0.9
鈣	1
氯	3
乙醇【七、(二)、１４】	8.6
甲醇【七、(二)、１４】	6

表四
　　　　　　　　　　　　　　　不同晶體的2θ角度
晶體（繞射）	2d（Å）	SKα波峰 / （5.373Å）	背景
			（5.190Å）	（5.437Å）
氯化鈉（NaCl200）	5.6406	144.56	133.89	149.12
d-酒石酸己二胺（EDDT020）	8.806	75.18	72.21	76.24
磷酸二氫胺（ADP101）	10.640	60.65	58.39	61.46
異戊四醇（PET002）	8.742	75.85	72.84	76.92
石英（Quartz101）	6.5872	106.93	101.81	106.97
鍺（Ge111）	6.532	110.68	105.23	112.68
石墨（Graphite002）	6.706	106.45	101.38	106.29
石墨（Graphite002）（PG）	6.74	105.72	100.71	107.55

圖一　硫靈敏度與碳／氫比之間的關係圖