水中化學需氧量檢測方法－密閉迴流滴定法

中華民國96年8月1日環署檢字第0960058228B號公告

自中華民國96年9月15日起實施

NIEA W517.51B

一、方法概要

化學需氧量（Chemical Oxygen Demand，簡稱COD）是水中有機物污染最常用的指標之一，其檢測方法除了開放式重鉻酸鉀迴流法外，也可使用本密閉迴流滴定法。測定的程序是在消化管中依序加入過量之重鉻酸鉀，硫酸及水樣後，於密閉消化管中在150℃下加熱迴流；待反應完成後，以硫酸亞鐵銨滴定溶液中殘餘之重鉻酸鉀，由所使用之硫酸亞鐵銨體積，即可換算求得水樣中之化學需氧量。

二、適用範圍

本方法適用於氯離子濃度小於2,000 mg/L，COD值介於10至220 mg/L水樣之分析。若水樣COD值太高時，則須予適當稀釋後才能進行檢測。

三、干擾

(一)	不同來源的水樣其基質各不相同。若待分析水樣中所含有機質濃度太高時，可能在樣品消化時因密閉試管中壓力過大而爆裂，因而造成實驗室與人員安全的危害。因此使用本方法時，分析人員須先瞭解水樣基質並判斷本法的適用性，以免造成傷害。

(二)	吡啶（pyridine）及其同類化合物因無法被氧化，將導致水樣COD值偏低的測定結果。

(三)	揮發性之直鏈脂肪族化合物不易被氧化，迴流過程中所加入之硫酸銀試劑具有催化作用，可加速其分解。

(四)	氯離子會被重鉻酸鉀氧化生成氯而產生正干擾，此種干擾可加入硫酸汞排除。當水樣量為5 mL時，加入0.1 g硫酸汞，假設氯離子濃度為2,000 mg/L，則硫酸汞與氯離子之重量比為10：1；若已知水樣中氯離子濃度小於2,000 mg/L，則只要維持硫酸汞：氯離子＝10：1比例即可；但當氯離子濃度大於2,000 mg/L時，本方法即不適用。溴及碘離子之干擾與去除與氯離子相同。

(五)	水樣中亞硝酸鹽氮濃度通常小於1 mg/L，在此情況下干擾可忽略。至於高濃度亞硝酸鹽產生之干擾，可依每1 mg亞硝酸鹽氮加入10 mg胺基磺酸（Sulfamic acid）來排除，惟在空白樣品中須加入相同量的胺基磺酸。

(六)	無機鹽類如六價鉻離子、亞鐵離子、亞錳離子、硫化物、亞硝酸鹽氮及亞硫酸鹽等會因氧化還原反應而造成干擾。

四、設備

(一)	消化管（Digestion vessels）：通常使用硼矽酸玻璃試管，其規格如下：16 × 100 mm，20 × 150 mm或25 × 150 mm。試管之蓋子另需備有鐵氟龍（TFE）的內襯。消化管於初次使用前，需先檢查管蓋的鐵氟龍內襯是否會滲漏，並以20%硫酸清洗消化管及蓋以避免污染。依據檢測靈敏度的需求，可選用合適的消化管尺寸；對COD值較低的水樣，以選用25 × 150 mm的試管為宜，因其所取的水樣體積較大。

除上述規格之試管外，也可使用容量為10 mL（直徑約為20 mm）的硼矽酸玻璃小瓶（borosilicate ampule）。水樣和試劑置入後，以封口器封合。

(二)	加熱板塊（Heating block）：板塊為鋁製，可自製或購自商用產品。板塊中孔洞的孔徑大小需與消化管之外徑相近，其深度約為45至50 mm。

(三)	加熱器或烘箱（Block heater or oven）：將加熱板塊置於加熱器中，加熱器上需設有溫度調控裝置，加熱時操作溫度為150±2℃。若不使用加熱板塊與加熱器的組合，亦可將消化管直接放入烘箱中進行加熱。需注意的是，以烘箱加熱時，管蓋可能會在高溫下受損，而造成污染或漏失；因此，除非確知在150℃加熱2小時下，管蓋無受損之虞，否則應避免使用烘箱加熱。

(四)	小玻璃瓶封口器（Ampule sealer）

(五)	攪拌機或均質機

(六)	天平：可精秤至0.1 mg。

(七)	導電度計：具溫度補償功能。

五、試劑

(一)	試劑水：去離子水。

(二)	濃硫酸：分析級。

(三)	硫酸，20%：取200 mL濃硫酸以試劑水定容至1 L。

(四)	氯離子試紙：測試範圍應包括500至3,000 mg/L，Merckoquant ® Chloride test、QUANTOFIX ® Chloride或同級品。

(五)	硫酸-硫酸銀試劑：於2.5 L濃硫酸中加入25g硫酸銀，放置1至2天（或以磁攪拌器攪拌數小時）使硫酸銀完全溶解；亦可使用已配妥之市售品。

(六)	重鉻酸鉀標準溶液（標定用），0.008333 M：以試劑水溶解分析級之重鉻酸鉀2.4518 g（先在150℃烘乾2小時）於1 L量瓶中，以試劑水定容至標線。或精取市售0.04167 M重鉻酸鉀溶液200 mL於1 L量瓶中，以試劑水定容至標線。

(七)	重鉻酸鉀標準溶液（消化用），0.008333 M：取33.4 g硫酸汞溶於700 mL試劑水中後，加入167 mL濃硫酸使上述溶液完全溶解，移入1 L量瓶，再秤取分析級之重鉻酸鉀2.4518 g（先在150℃烘乾2小時）加入1 L量瓶中，完全溶解後以試劑水定容至標線。或秤取分析級之重鉻酸鉀2.4518 g（先在150℃烘乾2 小時）溶於500 mL試劑水中，加入適量市售之硫酸-硫酸汞試劑，使硫酸汞含量為33.4 g/L，混合溶解，以試劑水定容至1 L（如秤取分析級之重鉻酸鉀2.4518 g（先在150℃烘乾2小時）溶於500 mL試劑水中，加入167 mL市售之200 g/L硫酸-硫酸汞試劑，混合溶解，以試劑水定容至 1 L）。

(八)	菲羅啉（Ferroin）指示劑：溶解1.485 g 1,10-二氮雜菲（1,10 - phenanthroline monohydrate, C12H8N2‧H2O）及0.695 g硫酸亞鐵於試劑水中定容至100 mL。亦可使用已配妥之市售品。

(九)	硫酸亞鐵銨滴定溶液，0.025 M：溶解9.75 g 硫酸亞鐵銨於試劑水中，加入20 mL濃硫酸，冷卻後定容至1 L。使用前標定之。標定方法：取0.008333M重鉻酸鉀標準溶液（標定用）10 mL，稀釋至約100 mL，加入30 mL濃硫酸，冷卻至室溫，加入2至3滴菲羅啉指示劑，以0.025 M硫酸亞鐵銨滴定，當溶液由藍綠色變為紅棕色時即為終點。

(十)	COD標準溶液：在1 L量瓶內溶解 0.0850 g無水鄰苯二甲酸氫鉀（110℃乾燥至恒重）於試劑水中，定容至標線，本溶液之理論COD值為100 mg/L。在未觀察到微生物生長情況下，此溶液在棕色瓶內可冷藏保存至三個月。此標準溶液可視實際使用需求，依比例配製適當濃度。

六、採樣與保存

以玻璃瓶或塑膠瓶採集約250 mL之樣品，如無法於採樣後立即分析，應以濃硫酸調整 pH值至2以下，並於4℃冷藏，保存期限為7天。

七、步驟

(一)	每一水樣檢測前均須測定氯離子濃度，並記錄之。檢測方法可採用以下三種方法之一：

１、導電度估算法：

未加保存試劑之水樣，依「水中導電度測定方法－導電度計法」（NIEA W203）測定水樣之導電度，導電度≦ 4,000 μmho/cm，視為氯離子濃度小於2,000 mg/L，記錄導電度值；若導電度＞ 4,000 μmho/cm，則依七(一)２或七(一)３測定氯離子濃度。

２、氯離子試紙估算法

未加保存試劑之水樣，以氯離子試紙測定水樣之氯離子濃度，氯離子濃度≦1,500 mg/L，視為氯離子濃度小於2,000 mg/L，記錄氯離子濃度，氯離子濃度≧3,000 mg/L，視為氯離子濃度大於2,000 mg/L，記錄氯離子濃度；氯離子濃度介於1,500至3,000 mg/L間，則依七(一)３測定氯離子濃度。

３、氯離子濃度檢測方法

依「水中氯鹽檢測方法－硝酸汞滴定法」（NIEA W406）或「水中氯鹽檢測方法－硝酸銀滴定法」（NIEA W407）或「水中陰離子檢測方法－離子層析法」（NIEA W415）測定水樣之氯離子濃度，記錄氯離子濃度。

若已知水樣中含有非氯離子之其他鹵離子（溴離子及碘離子），則選用適當檢測方法分別檢測，並相加合計。

(二)	參考表一的建議，選擇適當之樣品及試劑體積。將重鉻酸鉀標準溶液（消化用）、硫酸-硫酸銀試劑放入消化管中，混合後冷卻。

(三)	待分析水樣中若有懸浮物質存在時，可先以攪拌機或均質機打碎攪勻。

(四)	將水樣沿管壁小心地加入上述消化管中，使水樣留在上層，蓋妥蓋子，並倒轉數次直至完全混合。混合之際可能會有激烈的反應，操作者應注意臉部和手的安全防範措施。

(五)	將消化管放進已事先預熱至150±2℃的加熱板塊或烘箱中，加熱迴流2小時。

(六)	加熱過程中若發現反應太劇烈時，應即切斷電源，停止加熱。重新取該水樣，予適度稀釋，及添加試劑後，先不加蓋子，置於加熱板塊中加熱，觀察其反應是否仍然劇烈；若是，則繼續予以稀釋，直至不起劇烈反應為止。選擇最適當之稀釋倍數，再依上述步驟進行分析。

(七)	加熱反應完成後，取出試管置於試管架上，冷卻至室溫。打開蓋子，將溶液倒入三角瓶中，以試劑水淋洗消化管數次，將淋洗液一併收集於三角瓶中，並於瓶內置入小磁石。

(八)	在上述溶液中滴加2至3滴菲羅啉試劑，在磁石攪拌下以0.025 M的硫酸亞鐵銨溶液滴定。滴定終點會有明顯的顏色變化，由藍綠色改變成紅棕色。

(九)	同時以試劑水進行空白試驗。

(十)	同時以鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液做查核樣品分析，以評估分析技術及試劑品質。

八、結果處理

A：空白樣品分析時滴加之硫酸亞鐵銨滴定液體積（mL）

B：樣品分析時滴加之硫酸亞鐵銨滴定液體積（mL）

M：硫酸亞鐵銨滴定液的莫耳濃度（M）

V：水樣體積（mL）

九、品質管制

(一)	空白樣品分析：每批次樣品至少執行二次空白分析，取滴定mL數平均值。

(二)	每批次或每10個樣品至少執行一次重複樣品分析，其相對差異百分比應在20%以內。

(三)	查核樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行一次查核樣品分析，回收率應在85～115% 範圍內。

(四)	本方法不執行添加分析。

十、精密度及準確度

(一)	國外資料顯示，60個含KHP的合成樣品經六個實驗室測試，得到的結果如下：

| 測試項目 | 氯鹽（mg / L） | 回收濃度（mg / L） | 標準偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 0 | 195 | 5.6 |
| COD | 100 | 208 | 4.8 |

(二)	國內某單一實驗室對100 mg/L不含氯鹽之品管樣品及100 mg /L含1,800 mg Cl- /L氯鹽樣品進行分析，結果如下所示：

| 測試項目 | 樣品濃度 （mg/L） | 氯鹽 （mg/L） | 回收濃度 （mg/L） | 標準偏差 （%） | 分析次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100.0 | 0 | 98.9 | 3.6 | 22 |
| COD | 100.0 | 1,800 | 103 | 5.8 | 9 |

十一、參考資料

(一)	行政院環境保護署。1998年6月。修訂已公告無機類水質檢測方法，EPA-87-1302-03-01 計畫報告。

(二)	APHA. 1995. Standard method for the examination of water and wastewater, 5520 chemical oxygen demand, pp.5-12～5-16.

(三)	ASTM , 2006, D1252-06, Standard Test Methods for Chemical Oxygen Demand ( Dichromate Oxygen Demand )of Water.

表一　使用不同消化管時所用的樣品與試劑量

| 消化管 | 樣品 mL | 重鉻酸鉀標準溶液 （消化用）mL | 硫酸-硫酸銀試劑mL | 總體積 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試管16 × 100 mm | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 7.5 |
| 20 × 150 mm | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 15.0 |
| 25 × 150 mm | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 |
| 標準10 mL小玻璃管 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 7.5 |

註：本檢驗相關之廢液，依含汞無機廢液處理。