飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法

- 中華民國95年8月2日環署檢字第0950061473D號公告

- 自中華民國95年8月15日起實施

- NIEA D417.42B

一、方法概要

稱取適量之聚氯化鋁，添加稀硝酸及氯化鈉 - 鹽酸羥胺溶液，使樣品成為均質溶液。製備所得之溶液，適用於 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D434 及 NIEA M104 檢測其不純物之含量。

二、適用範圍

本方法適用於飲用水處理藥劑聚氯化鋁中不純物鎘、鉻、鉛、鐵、錳、砷、銅及汞之樣品製備。

三、干擾

本樣品製備法鎘、鉻、鉛、鐵、錳、銅之檢測採用基質匹配（Matrix match）方式執行檢測分析，以降低樣品基質之干擾。

四、設備及材料

（一）燒杯：50 mL、100 mL、約 1.5 L。

（二）量瓶：50 mL、100 mL、1 L。

（三）分析天平：可精稱至 0.1 mg。

（四）過濾裝置。

（五）濾紙：Whatman No.42 濾紙或同級品。

（六）廣口聚乙烯瓶：1 L。

五、試劑

（一）試劑水：比電阻 ≧16 MΩ-cm 之去離子水。

（二）濃硝酸：分析試藥級。

（三）氯化鈉：分析試藥級。

（四）鹽酸羥胺（NH2OH‧HCl）：分析試藥級。

（五）氯化鋁（AlCl3‧6H2O）：超純試藥級（如無超純試藥級可改用分析試藥級）。

（六）硝酸溶液：0.15﹪（V/V），試藥級。

（七）氯化鈉-鹽酸羥胺溶液：溶解 12 g 氯化鈉與 12 g 鹽酸羥胺（NH2OH‧HCl）於試劑水中，並定量至 100 mL。

六、採樣及保存

（一）採樣步驟

採樣者應依據採樣目的取得有代表性之樣品。

（二）樣品保存

以 1 L 廣口聚乙烯瓶收集聚氯化鋁樣品，應於採樣後 28 天內完成分析工作。

七、步驟

（一）檢測鎘、鉻、鉛、鐵、錳及銅之樣品製備（適用NIEA D431分析或適用NIEA M104可加測砷）

1.依藥劑中鋁含量之不同，稱取相當於含有 0.99 g AlCl3‧6H2O（精稱至 0.1 mg）之藥劑為分析樣品（例：若藥劑中含有 10.5﹪（W/W）Al2O3 稱取 2 g 為樣品；若藥劑中含有 5.3﹪（W/W）Al2O3 則稱取 4 g 為樣品），置於經酸液清洗過之 100 mL 燒杯內。

2.以 0.15%（V/V）硝酸溶液添加至總體積約 80 mL。

3.溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。

4.添加 2 mL 試藥（七）的氯化鈉-鹽酸羥胺溶液，再添加 0.15﹪（V/V）硝酸溶液至總體積為 100 mL。

（二）檢測砷及汞之樣品製備（適用NIEA D433及NIEA D434分析）

1. 稱取 2 g（精稱至 0.1 mg）之藥劑為分析樣品，置於經酸液清洗過之 50 mL 燒杯內。

2.添加 0.15%（V/V）硝酸溶液至總體積為 50 mL。

3.溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。

（三）基質空白溶液（配製檢量線標準溶液用，適用NIEA D431或NIEA M104）

1.稱取 19.8 g 的試藥級氯化鋁置於 1.5 L 燒杯內。

2.加入 0.5 L 的試劑水和 1.5 mL 濃硝酸。

3.溶液中若有殘渣，以濾紙過濾，並以試劑水清洗濾紙。

4.添加 40 mL 試藥（七）的氯化鈉-鹽酸羥胺溶液，再加試劑水至總體積為 1 L。

（四）樣品中不純物分析

1.鎘、鉻、鉛、鐵、錳及銅（使用NIEA M104可加測砷）：七、步驟(一)製備所得樣品依 NIEA D431或是感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA M104)分析。添加回收率超過管制範圍時，應改用標準添加法分析。

2.砷：取七、步驟(二)製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D433分析。

3.汞：取七、步驟(二)製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D434分析。

八、結果處理

聚氯化鋁藥劑中各種重金屬不純物之含量計算，分別依 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D434 及 NIEA M104 之結果處理計算之。

九、品質管制

品質管制項目，分別依 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D434及NIEA M104 之品質管制規定。

十、精密度及準確度

單一實驗室方法驗證結果如下表。

| 元素名稱 | 模擬標準品參考濃度＊(mg/kg) | 添加回收(%) n=3 | 精密度 (% RSD) | 製備液分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鎘 | 14.0 | 101.3 | 1.8 | NIEA D431 |
|  | 10.0 | 99.2 | 0.7 | NIEA M104 |
| 鉻 | 70.0 | 103.1 | 0.4 | NIEA D431 |
|  | 125 | 97.5 | 0.4 | NIEA M104 |
| 鉛 | 70.0 | 99.3 | 2.0 | NIEA D431 |
|  | 125 | 97.5 | 0.5 | NIEA M104 |
| 鐵 | 100 | 99.2 | 3.8 | NIEA D431 |
|  | 125 | 97.8 | 0.8 | NIEA M104 |
| 錳 | 25.0 | 98.2 | 3.9 | NIEA D431 |
|  | 50.0 | 97.4 | 0.8 | NIEA M104 |
| 砷 | 70.0 | 95.1 | 4.6 | NIEA D433 |
|  | 20.0 | 99.5 | 1.2 | NIEA M104 |
| 銅 | 125 | 99.2 | 0.6 | NIEA D431 |
|  | 125 | 97.3 | 0.5 | NIEA M104 |
| 汞 | 3.0 | 96.6 | 6.1 | NIEA D434 |

＊註：模擬標準品係以AlCl3‧6H2O配製。

十一、	參考資料

（一）行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑多元氯化鋁中主成分鋁和不純物鎘、鉻、鉛、砷及汞含量檢測方法開發與驗證，EPA - 87 - 1302 - 03 - 03，1998。

（二）行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑不純物檢測方法驗證，EPA - 86 - 3S3 - 09 - 02，1997。

（三）行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法，NIEA D431。

（四）行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑酸化液中砷檢測方法 - 氫化砷原子吸收光譜法，NIEA D433。

（五）行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑酸化液中汞檢測方法 - 冷蒸氣原子吸收光譜法，NIEA D434。

（六）行政院環境保護署環境檢驗所，感應耦合電漿原子發射光譜法，NIEA M104。