## 排放管道中總硫氧化物檢測方法－沈澱滴定法

中華民國97年4月23日環署檢字第0970030056號公告

自中華民國97年8月15日起實施

NIEA A405.72A

一、方法概要

含硫氧化物(SO2，SO3)之試樣氣體，導入過氧化氫吸收液後，則形成硫酸根離子。在醋酸酸性之異丙醇溶液中，硫酸根離子與醋酸鋇–醋酸鉛滴定液(醋酸鉛之添加可使滴定終點更鮮明而易於觀察)生成 BaSO4 沈澱。當到達滴定終點時，多餘的鋇離子及鉛離子則會與砷萘紫 Ⅲ 指示劑( Arsenazo Ⅲ indicator)形成錯合物，檢液由紅紫色轉變成靛藍色。由醋酸鋇-醋酸鉛滴定液之消耗量及其濃度可算出排氣中總硫氧化物之含量。

二、適用範圍

本方法適用於排放管道排氣中總硫氧化物之檢驗，其濃度在140～700 ppm 之範圍；但增加採氣量或稀釋試樣溶液時，均可使可定量的範圍增大。

三、干擾

分取後之檢液中，其含氮氧化物(以NO3－計之)量在 0.5 mg 以下時，不致造成干擾。

四、設備

（一）氣體採樣裝置：詳見圖 一 。

1.採氣管：使用不受排氣中成分腐蝕之材質，如玻璃管、石英管、不銹鋼管，前端應填充與樣品氣體不反應之微粒過濾材料，如石英纖維或無鹼玻璃纖維。

2.氣體流量計：刻度可讀取採樣體積值至0.01 L，流量計可裝置溫度計、壓力計。

3.大氣壓力計：水銀或其他非水銀可量測大氣壓至 2.5 mmHg (0.1 inHg) 刻度之氣壓計。

4.加熱器：採樣時能維持採樣管的溫度約在 160℃，且應在採樣時監測採樣管溫度。

5.氣體採樣其他裝置（圖 一）包括抽氣幫浦、三通活栓、250 mL吸收瓶、流量調整閥、清洗瓶等。

（二）微量滴定管：刻度至0.02 mL之滴定管、電子滴定管或自動滴定儀。

（三）白金坩鍋。

五、試劑

（一）試劑水：不含待測元素之試劑水，其電阻應大於 10 MΩ-cm。

（二）過氧化氫吸收液，3％：量取 30％過氧化氫溶液50 mL，溶於試劑水，稀釋至500 mL。貯於褐色瓶並置於暗冷處，吸收液應於採樣當日配製。

（三）醋酸：試藥級。

（四）溴酚藍指示劑，0.1％：溴酚藍( Bromophenol blue )0.1 g 溶於 20 mL 乙醇，並加水稀釋100 mL。

（五）硫酸儲備液，0.1 N ：量取3.0 mL 濃硫酸，緩和地流入含有800 mL 試劑水中，混合均勻，冷卻後稀釋至1000 mL。0.1 N硫酸儲備液之標定：

- 秤取無水碳酸鈉(Na2CO3，容量分析用標準試藥)，1～1.5 g ，置於白金坩堝，經500℃～600℃ 強熱40～50分鐘處理後，移置於乾燥器中冷卻，精確秤重。

- 精秤後之無水碳酸鈉，溶於試劑水並移於250 mL量瓶，稀釋至標線。

- 量取碳酸鈉水溶液25 mL ，置於 200 mL 三角燒瓶，加入溴酚藍指示劑 2 ～ 3 滴。

- 使用 0.1 N 硫酸儲備液，滴定五、(五)3.之碳酸鈉溶液，於接近終點時將測定液煮沸，趕出二氧化碳氣體，冷卻後繼續滴定。

- 當測定液由藍色變為黃色時，即為滴定終點。依下式算出0.1 N 硫酸溶液之濃度係數( factor )。

f'=W×25250V1×0.0053

fˊ： 0.1 N 硫酸溶液之濃度係數。

W ：碳酸鈉之取樣量( g )。

V1 ：所消耗 0.1 N硫酸滴定液量( mL )

0.0053 ： 1 mL 0.1 N 硫酸相當於碳酸鈉之量( g )

（六）硫酸標準液，0.004 N ：量取 0.1 N 硫酸儲備液 20 mL ，置於 500 mL 量瓶，用試劑水稀釋至標線。

（七）砷萘紫 Ⅲ 指示劑( Arsenazo Ⅲ indicator )：秤取 0.2 g 砷萘紫 Ⅲ 【1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid-2,7-bis- 〔( azo-2) –phenylarsonic acid〕, C22H16As2N4Na2O14S2】，加入試劑水100 mL ，充分攪拌使其溶解，過濾後貯於褐色瓶，貯存期不能超過一個月。

（八）異丙醇〔 2-propanol, CH3CH(OH)CH3〕：試藥級。

（九）醋酸鋇–醋酸鉛滴定液， 0.01 N ：秤取 1.1 g 醋酸鋇〔barium acetate monohydrate，Ba(C2H3O2)2．H2O〕，0.4g 醋酸鉛﹐〔lead acetate trihydrate,Pb(C2H3O2)2．3H2O〕，使溶於 200 mL 試劑水和 3 mL 醋酸之混合液中，使用異丙醇稀釋至1,000 mL。0.01 N醋酸鋇–醋酸鉛滴定液之標定：

1.量取0.004 N 硫酸標準液 10 mL ，置於 200 mL 三角燒杯。

2.加入異丙醇 40 mL ，醋酸 1 mL 及砷萘紫 Ⅲ 指示劑 4 ～ 6 滴，溶液呈紅紫色。

3.使用 0.01 N醋酸鋇–醋酸鉛滴定液，滴定硫酸標準液，以溶液轉變成靛藍色且能持續 1 分鐘為滴定終點。依下式算出 0.01 N醋酸鋇–醋酸鉛滴定液之濃度係數。

f=10×f'V2×100250

f： 0.01 N 醋酸鋇–醋酸鉛滴定液之濃度係數。

fˊ：0.004 N 硫酸標準液之濃度係數(與前 0.1N硫酸儲備液之 濃度係數相同)

V2：所消耗 0.01 N 醋酸鋇–醋酸鉛滴定液量( mL )

六、採樣及保存

（一）採集樣品氣體

1.連結氣體採樣裝置，如圖一所示。

2.選擇煙道排氣中氣體流速變化不顯著之位置作為採樣點，採樣管須插入煙道橫截面1/3至1/2位置，當煙道直徑大於2.0 m時，須遠離管壁至少1.0 m，以採集到具代表性氣體。

3.為防止排氣中之粒狀污染物混入試樣氣體中，須於採樣管先端之適當位置裝配過濾材料（如無鹼玻璃纖維）。

4.若有水分可能冷凝於管路時，採樣管至三通活栓（P1）間之管路均須加熱至120℃〜160℃，加熱部分之管路連接，須使用磨砂玻璃接頭或矽質橡膠管。

5.使用3﹪過氧化氫溶液作為吸收液，在2個吸收瓶內各加入50 mL吸收液，（吸收瓶之過濾板面向上，其容量為250 mL ，示例如圖二）；在旁路用之洗淨瓶內加入3﹪50 mL過氧化氫溶液。

6.樣品氣體之吸收裝置，儘可能接近採樣位置，吸收瓶應置於冷卻槽內。

7.採樣方式：

（1）採樣前應執行採樣前測漏，採樣完成後亦應執行採樣後測漏，洩漏率不得高於流量2﹪。

（2）切換三通活栓（P1及P2）至旁通管路，啟動抽氣幫浦（L），以樣品氣體置換由採樣管（B）至三通活栓（P1）之管內氣體。以抽氣幫浦（L）使樣本氣體通過吸收瓶（H），以流量調整閥（K1，K2）調整流量至約1 L/min。

（3）停止抽氣幫浦（L）後，轉動三通活栓（P1，P2）至吸收瓶（F1，F2），在氣體流量計（M）上讀取體積值（V1）至0.01 L。

（4）採集約20 L樣品氣體後（可依總硫氧化物之濃度做適宜地增減），停止抽氣幫浦，切換至旁通管路位置，關閉幫浦，在氣體流量計（M）上讀取體積值（V2）至0.01L，同時記錄氣體流量計（M）上之溫度計（N）與壓力計（O）之溫度與壓力測值。同時量測大氣壓力。

（5）完成六、（一）步驟之操作程序後，將吸收瓶（F1與F2）之吸收液一併移入單一樣品瓶，以試劑水淋洗吸收瓶，洗液併入樣品瓶，樣品體積不得超過250 mL。

（二）樣品保存

4℃冷藏後儘速送回實驗室分析，保存期限30天。

- 七、步驟

（一）分析操作步驟

  - 將六、(一)採氣後之吸收液，移置於 250 mL 量瓶，用試劑水洗淨吸收瓶，並將洗液一併移入量瓶內，稀釋至標線，此即為檢液。

  - 分取 10 mL 檢液，置於 200 mL 三角燒瓶。

  - 加入 40 mL 異丙醇， 1 mL 醋酸及 4 ～ 6 滴砷萘紫 Ⅲ 指示劑，溶液呈紅紫色。

  - 使用 0.01N醋酸鋇–醋酸鉛滴定液，當測定液呈現靛藍色並維持 1 分鐘時，即達滴定終點，記錄滴定液量( a mL )。

（二）試劑空白樣品分析

1.量取 3％過氧化氫吸收液 100 mL，置於 250 mL 量瓶，加試劑水稀釋至標線，即為試劑空白樣品分析用吸收液。

2.分取試劑空白樣品分析用吸收液 10 mL，置於 200 mL 三角燒瓶，依七、(一)之步驟求出試劑空白樣品分析值( b mL )。

八、結果處理

依下式算出標準狀況時( 0℃，760 mmHg )，樣品氣體中總硫氧化物之濃度。

C=0.112×(a-b)×f×250vV×273273+t×Pa+Pm-Pv760×1000

C ：總硫氧化物濃度 (ppm)

0.112：1 mL  0.01 N  醋酸鋇–醋酸鉛滴定液相當於總硫氧化物 (SO2+SO3)氣體在標準狀況下之體積( mL )

a ：檢液所消耗 0.01 N  醋酸鋇–醋酸鉛滴定液量( mL )

b ：試劑空白樣品分析所消耗 0.01 N 醋酸鋇–醋酸鉛滴定液量（mL ）

f ： 0.01 N  醋酸鋇–醋酸鉛滴定液之濃度係數

v ：分析用檢液之分取量( mL )

V ：採氣量( L )，步驟六、（一）7.（3）及（4）之 V2-V1

t ：氣體流量計上之溫度計顯示之溫度(℃)

Pa：大氣壓( mmHg )

Pm：氣體流量計上之壓力計顯示之壓力( mmHg )

Pv： t ℃之飽和水蒸氣壓( mmHg)

九、品質管制

（一）試劑空白樣品分析：每 10 個樣品或每一批次（當每批次樣品少於 10 個時）至少執行一試劑空白樣品分析。分析值可接受標準應低於待測物方法偵測極限之2倍。

（二）重複樣品分析：每 10 個樣品或每一批次（當每批次樣品少於 10 個時）至少執行一個重複樣品分析，並求其相對差異百分比。差異百分比應在 15 %以內。

（三）查核樣品分析：每 10 個樣品或每一批次（當每批次樣品少於 10 個時）至少執行一個查核樣品分析，並求其回收率應在85～115 % 範圍內。

（四）現場空白樣品分析：每次採樣應執行現場空白樣品，現場空白樣品係指採樣前組裝於系統測漏完成後，不進行採樣即如同樣品回收步驟所收集的樣品，分析值可接受標準應低於待測物方法偵測極限之2倍。

十、精密度及準確度：略

十一、參考資料

（一）日本規格協會，環境測定Ι，排ガス中の硫黃酸化物分析方法，JIS-K0103，2005。

（二）USEPA,  Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources, 40 CFR, Part 60 APP.A, Method 6, 2000.

圖一 氣體採樣裝置之圖例

圖一 氣體採樣裝置之圖例

| A：過濾材料 | J：乾燥管 |
| --- | --- |
| B：採樣管 | K1，K2：流量調整閥 |
| C：隔熱器 | L：抽氣幫浦 |
| D：溫度計 | M：氣體流量計 |
| E：加熱器 | N：溫度計 |
| F1，F2：250 mL吸收瓶 | O：壓力計 |
| H：旁通管路清洗瓶，內裝 50 mL 3﹪過氧化氫 | P1，P2：三通活栓 |
| # Q：冷卻槽 |  |

圖二 250 mL吸收瓶圖例