表三 飲用水之分析精密度及添加回收率

| 元素 | 樣品濃度 (g/L) | 低濃度添加 (g/L) | 平均回收率 (%) | S(R) | RPD | 高濃度添加(g/L) | 平均回收率(%) | S(R) | RPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 175 | 50 | 115.8 | 5.9 | 0.4 | 200 | 102.7 | 1.6 | 1.1 |
| Sb | <0.4 | 10 | 99.1 | 0.7 | 2.0 | 100 | 100.8 | 0.7 | 2.0 |
| As | <1.4 | 50 | 99.7 | 0.8 | 2.2 | 200 | 102.5 | 1.1 | 2.9 |
| Ba | 43.8 | 50 | 94.8 | 3.9 | 5.8 | 200 | 95.6 | 0.8 | 1.7 |
| Be | <0.3 | 10 | 113.5 | 0.4 | 0.9 | 100 | 111.0 | 0.7 | 1.8 |
| Cd | <0.5 | 10 | 97.0 | 2.8 | 8.3 | 100 | 101.5 | 0.4 | 1.0 |
| Cr | <0.9 | 10 | 111.0 | 3.5 | 9.0 | 100 | 99.5 | 0.1 | 0.2 |
| Co | 0.11 | 10 | 94.4 | 0.4 | 1.1 | 100 | 93.6 | 0.5 | 1.4 |
| Cu | 3.6 | 10 | 101.8 | 8.8 | 17.4 | 100 | 91.6 | 0.3 | 0.3 |
| Pb | 0.87 | 10 | 97.8 | 2.0 | 2.8 | 100 | 99.0 | 0.8 | 2.2 |
| Mn | 0.96 | 10 | 96.9 | 1.8 | 4.7 | 100 | 95.8 | 0.6 | 1.8 |
| Mo | 1.9 | 10 | 99.4 | 1.6 | 3.4 | 100 | 98.6 | 0.4 | 1.0 |
| Ni | 1.9 | 10 | 100.2 | 5.7 | 13.5 | 100 | 95.2 | 0.5 | 1.3 |
| Se | <7.9 | 50 | 99.0 | 1.8 | 5.3 | 200 | 93.5 | 3.5 | 10.7 |
| Ag | <0.1 | 50 | 100.7 | 1.5 | 4.2 | 200 | 99.0 | 0.4 | 1.0 |
| Tl | <0.3 | 10 | 97.5 | 0.4 | 1.0 | 100 | 98.5 | 1.7 | 4.9 |
| Th | <0.1 | 10 | 109.0 | 0.7 | 1.8 | 100 | 106.0 | 1.4 | 3.8 |
| U | 0.23 | 10 | 110.7 | 1.4 | 3.5 | 100 | 107.8 | 0.7 | 1.9 |
| V | <2.5 | 50 | 101.4 | 0.1 | 0.4 | 200 | 97.5 | 0.7 | 2.1 |
| Zn | 5.2 | 50 | 103.4 | 3.3 | 7.7 | 200 | 96.4 | 0.5 | 1.0 |

S(R) 添加回收率之標準偏差（Standard deviation of percent recovery）。

RPD 指對同一樣品作兩次相同濃度之添加，所得之相對差異百分比。