表四 地下水之分析精密度及添加回收率（井水）

| 元素 | 樣品濃度 (g/L) | 低濃度添加 (g/L) | 平均回收率 (%) | S(R) | RPD | 高濃度添加(g/L) | 平均回收率(%) | S(R) | RPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 34.3 | 50 | 100.1 | 3.9 | 0.8 | 200 | 102.6 | 1.1 | 1.3 |
| Sb | 0.46 | 10 | 98.4 | 0.9 | 1.9 | 100 | 102.5 | 0.7 | 1.9 |
| As | <1.4 | 50 | 110.0 | 6.4 | 16.4 | 200 | 101.3 | 0.2 | 0.5 |
| Ba | 106 | 50 | 95.4 | 3.9 | 3.3 | 200 | 104.9 | 1.0 | 1.6 |
| Be | <0.3 | 10 | 104.5 | 0.4 | 1.0 | 100 | 101.4 | 1.2 | 3.3 |
| Cd | 106 | 10 | 88.6 | 1.7 | 3.8 | 100 | 98.6 | 0.6 | 1.6 |
| Cr | <0.9 | 10 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 103.5 | 0.4 | 1.0 |
| Co | 2.4 | 10 | 100.6 | 1.0 | 1.6 | 100 | 104.1 | 0.4 | 0.9 |
| Cu | 37.4 | 10 | 104.3 | 5.1 | 1.5 | 100 | 100.6 | 0.8 | 1.5 |
| Pb | 3.5 | 10 | 95.2 | 2.5 | 1.5 | 100 | 99.5 | 1.4 | 3.9 |
| Mn | 2770 | 10 | * | * | 1.8 | 100 | * | * | 0.7 |
| Mo | 2.1 | 10 | 103.8 | 1.1 | 1.6 | 100 | 102.9 | 0.7 | 1.9 |
| Ni | 11.4 | 10 | 116.5 | 6.3 | 6.5 | 100 | 99.6 | 0.3 | 0.0 |
| Se | <7.9 | 50 | 127.3 | 8.4 | 18.7 | 200 | 101.3 | 0.2 | 0.5 |
| Ag | <0.1 | 50 | 99.2 | 0.4 | 1.0 | 200 | 101.5 | 1.4 | 3.9 |
| Tl | <0.3 | 10 | 93.9 | 0.1 | 0.0 | 100 | 100.4 | 1.8 | 5.0 |
| Th | <0.1 | 10 | 103.0 | 0.7 | 1.9 | 100 | 104.5 | 1.8 | 4.8 |
| U | 1.8 | 10 | 106.0 | 1.1 | 1.6 | 100 | 109.7 | 2.5 | 6.3 |
| V | <2.5 | 50 | 105.3 | 0.8 | 2.1 | 200 | 105.8 | 0.2 | 0.5 |
| Zn | 554 | 50 | * | * | 1.2 | 200 | 102.1 | 5.5 | 3.2 |

S(R) 添加回收率之標準偏差（Standard deviation of percent recovery）。

RPD 指對同一樣品作兩次相同濃度之添加，所得之相對差異百分比。

*表示添加濃度小於樣品背景濃度之10%。