表一 ICP-MS檢測中常見多原子離子干擾

| 多原子離子 | 質量 | 干擾元素 |
| --- | --- | --- |
| NH+ | 15 |  |
| OH+ | 17 |  |
| #### OH2+ | 18 |  |
| C2+ | 24 |  |
| CN+ | 26 |  |
| CO+ | 28 |  |
| N2+ | 28 |  |
| N2H+ | 29 |  |
| NO+ | 30 |  |
| NOH+ | 31 |  |
| O2+ | 32 |  |
| O2H+ | 33 |  |
| 36ArH+ | 37 |  |
| 38ArH+ | 39 |  |
| 40ArH+ | 41 |  |
| CO2+ | 44 |  |
| CO2H+ | 45 | Sc |
| ArC+,ArO+ | 52 | Cr |
| ArN+ | 54 | Cr |
| ArNH+ | 55 | Mn |
| ArO+ | 56 |  |
| ArOH+ | 57 |  |
| 40Ar36Ar+ | 76 | Se |
| 40Ar38Ar+ | 78 | Se |
| 40Ar40Ar+ | 80 | Se |

表一 ICP-MS檢測中常見多原子離子干擾（續）

| 多原子離子 |  | 質量 | 干擾元素 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Bromide |  |  |  |
|  | 81BrH+ | 82 | Se |
|  | 79BrO+ | 95 | Mo |
|  | 81BrO+ | 97 | Mo |
|  | 81BrOH+ | 98 | Mo |
|  | 81ArBr+ | 121 | Sb |
| ##### Chloride |  |  |  |
|  | 35ClO+ | 51 | V |
|  | 35ClOH+ | 52 | Cr |
|  | 37ClO+ | 53 | Cr |
|  | 37ClOH+ | 54 | Cr |
|  | Ar35Cl+ | 75 | As |
|  | Ar37Cl+ | 77 | Se |
| ##### Sulphate |  |  |  |
|  | 32SO+ | 48 |  |
|  | 32SOH+ | 49 |  |
|  | 34SO+ | 50 | V, Cr |
|  | 34SOH+ | 51 | V |
|  | SO2+,S2+ | 64 | Zn |
|  | Ar32S+ | 72 |  |
|  | Ar34S+ | 74 |  |
| ##### Phosphate |  |  |  |
|  | PO+ | 47 |  |
|  | POH+ | 48 |  |
|  | PO2+ | 63 | Cu |
|  | ArP+ | 71 |  |
| ##### Group I,II Metals |  |  |  |
|  | ArNa+ | 63 | Cu |
|  | ArK+ | 79 |  |
|  | ArCa+ | 80 |  |
| ##### Matrix Oxides |  |  |  |
|  | TiO | 62-66 | Ni, Cu, Zn |
|  | ZrO | 106-112 | Ag, Cd |
|  | MoO | 108-116 | Cd |