環境噪音測量方法

中華民國96年11月1日環署檢字第0960083347號公告
自中華民國97年2月15日起實施
NIEA P201.93 C

:::

一、方法概要

本方法係使用符合我國國家標準（CNS 7129） 1 型噪音計（或稱聲度表）或國際電工協會標準（International electrotechnical commission, IEC 61672 - 1）Class 1 噪音計（Sound level meter）或上述性能以上之噪音計，測量環境中噪音位準之方法。

二、適用範圍

本測量方法適用於一般環境及固定性噪音發生源或移動性擴音設施之噪音位準（1）測量。

三、干擾

（一）氣象條件、地形、地面情況：噪音之傳播會受到氣象條件、地形、地面情況等之影響，故測量噪音時需記錄天氣、測量點附近之風向、風速、溫度、相對濕度等之氣象條件及地形、地面情況。

（二）由風產生噪音的影響：噪音計之聲音感應器直接受到強風時，因風切作用而產生雜音（稱為風雜音），嚴重時無法測量正確值，故在室外測定時，可能會產生風雜音時需加裝防風罩。但防風罩也有其可使用範圍，如超過使用範圍時，應停止測量。

（三）其他會影響之環境條件：在機械類附近測量時可能會受到電場、磁場、振動、溫度、溼度、氣流、氣壓等影響。若聲音感應器使用延長線時，很容易受到電場及磁場之影響；上述之影響如果大時，聲音感應器、噪音計等測定器之電氣回路、指示計等都會直接受到影響，故需做防振動或防電磁場之措施。

（四）反射噪音之影響：聲音感應器或音源附近如有大型反射物時，測量時不僅有待測音源，亦有反射物之反射音加在一起，造成測定上之誤差。同時，從測定者身體之反射亦不能忽視，故不宜以手持噪音計方式測量噪音。

四、儀器及設備

（一）測定器：符合我國國家標準（CNS 7129  C7143） 1 型之噪音計（以下簡稱噪音計）或國際電工協會標準 Class 1 噪音計或上述性能以上之噪音計；原則上以噪音計之聽感修正回路 A 加權測定之。

（二）聲音校正器（Sound calibrator）：對於現場儀器校正必須符合 CNS 13331 C7222 所指定之校正器進行之，特別當一些儀器使用測量系統，如四、(三)與(四)所述時，需確認對全部測定系統之校正信號。

（三）錄音機：在測定現瑒如要使用數位記錄方式之資料錄音機或磁帶錄音器錄音時，測定前或測定後要錄下噪音計之校正信號。

（四）紀錄器：噪音計連接符合 CNS 10915 C4410 之紀錄器使用時，需檢視紀錄器之動特性與噪音計之動特性一致，且記錄測定噪音前需在紀錄紙上確認噪音計之校正信號位準。

（五）聲音感應器：或稱麥克風，接收聲音之感應設備，內有薄膜可將聲波轉換成電子訊號，測量噪音時應選擇適當尺寸之聲音感應器。

（六）防風罩（Windscreen）：為減少聲音感應器測量時風造成之影響，因此必須加套防風罩，其材質一般是由多孔性聚乙烯製成，其可容許風速範圍由材料、結構、大小而定。

（七）風速計：規格須符合七、品質管制（四）。

五、測量方法

（一）噪音計使用方法

1.聽感修正回路或稱頻率加權（Frquency-weighting”A”）：本測量方法原則上以聽感修正回路 A 加權測定之，惟測量時應註記現場測量時所使用之加權名稱。

2.動特性或稱時間加權（Time - weighting）：噪音計動特性原則上使用快（Fast, F）特性，但音源發出之聲音變動不大時，可使用慢（Slow）特性。

（二）測量步驟

1.測量人員及現場測量區域應有維護安全之基本設備（如安全帽、反光背心（衣）、警戒線等）。

2.測量時間內測量地點須無雨路乾且外加防風罩後，可使聲音感應器測量噪音時，不受風之干擾，必要時（尤其是風速超過每秒 5 公尺以上）需提出防風罩原廠規範及功能報告，以證明在測量噪音當時風速下，聲音感應器外加防風罩，可不受風之干擾。

3.測量位置之選擇，除法令另有規定外，於室外測量時需距離任何反射物至少 3.5 公尺。評估建物的外部噪音影響，需距離建物牆面線 1 至 2 公尺。於室內測量時需距離室內牆壁或其他主要反射面至少 1 公尺及離窗戶約 1.5 公尺。所有測量位置皆距離地面或樓板 1.2 至 1.5 公尺。

4.測量時如需使用儀器訊號延長線（大於 3.0 公尺），需檢附音量衰減報告並作適當噪音回應修正。

5.噪音計需外接電源時，需確認供應電源之電壓是否正確，如果噪音計使用電池亦先確認電池容量，避免測量期間斷電或因電池容量不足影響噪音之擷取。

6.將噪音計架設於噪音計專用三腳架上，確認噪音計穩固不會有傾斜（倒）之虞。將聲音感應器（外加防風罩）朝向欲測發音源，且其垂直角度依發音源傳播方向而調整至最適合位置。同時另架設（組裝）風速計以利配合噪音計測量時監測風速，其風速計高度宜與聲音感應器齊高，其他氣象資料得參據測點附近中央氣象局所設之監測站氣象資料。

7.現場測量前噪音計應依儀器原廠說明使用聲音校正器進行校正，無須進行任何調整並且記錄校正結果，其結果應符合七、品質管制（一）之要求，如超過則停止測量。

8.噪音計動態範圍（Dynamic range）設定，需足夠以涵蓋欲測音源之音量，以避免過載容量（Overload capacity）發生。

9.執行背景音量修正時，除法令另有規定外，應於上述測量後立即進行。

10.現場測量完畢後以聲音校正器進行噪音計校正，噪音計不可進行任何調整，其校正結果應符合七、品質管制（一）之要求並且記錄。

六、結果處理

（一）測量報告須列出下列各項：

1.測量人員姓名、服務單位。

2.測量日期、測量時間、動特性。

3.氣象狀態（風向、風速、氣溫、大氣壓力、相對濕度及最近降雨日期）。

4.測量結果。

5.適用之標準

6.測量位置（測量點及其高度、聲音感應器高度等）與音源相對位置及距離，附簡圖及照片，周圍之情況（周圍之建築物、地形、地貌、防音設施等，附簡圖）。

7.噪音發生源之種類與特徵。

8.測量方法（噪音計（含聲音校正器）廠牌、型號、序號，噪音計動特性、取樣的時距與次數及其校正紀錄與檢定、校正有效期限等）。

9.其他（特殊音源之特性及其隨時間變化性、可能影響測量結果之因素等）。

10.測量期間噪音原始數據應存檔備查。

（二）受測噪音（L1）與背景音量（4）（L2）相差最好 10 dB 以上，若其差在 10 dB 以下，則以表一修正之；若其差在 3 dB 以下，則建議另尋其他測量地點。

七、品質管制

（一）測量前、後噪音計應依儀器原廠說明進行校正（5），校正結果呈現值與校正值（聲音校正器）差值之絕對值不得大於 0.7 dB，且兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB。

（二）噪音計校正係指整體測量鏈（聲音感應器連接訊號線再接至顯示器）校正，需於測量前、後至少以一個頻率（20 Hz ～ 20 kHz）執行校正。

（三）噪音計檢定期限為貳年，檢定結果呈現值與校正值差值之絕對值不得大於 0.7 dB，聲音校正器校正期限為壹年，校正結果呈現值與校正值差值之絕對值不得大於 0.3 dB。

（四）風速計須每貳年送至中央氣象局儀器檢校中心或可追溯至國家級實驗室進行校正，每一受校風速計其器差之絕對值不得超過 1.0 m / s（受校風速值至少有一受校點需介於 4 ～ 6 m / s）。

（五）現場測量完畢後進行噪音計校正，如不符合七、品質管制（一）之要求，則校正前、後期間之所有噪音數據無效。

八、檢驗相關條件註記：無

九、參考資料

1.ISO Standard Handbook，Acoustics-Description and measurement of environmental noise， ISO 1996 - 1, 1982＆1996 - 2, 1987。

2.行政院環境保護署，環境音量標準，中華民國 85 年 1 月 31 日。

3.經濟部標準檢驗局，噪音級測量方法，CNS 總號 7183，類號 Z8019 ，中華民國 70 年 3 月 18 日。

4.經濟部標準檢驗局，聲度表 ,CNS 總號 7129，類號 C7143 ，中華民國 84 年 10 月 2 日。

5.行政院環境保護署，噪音管制標準，中華民國 95 年 11 月 8 日。

6.蘇德勝，臺隆書店，噪音原理及控制，中華民國 86 年 10 月 10 日。

7.經濟部標準檢驗局，噪音計檢定檢查技術規範，CNMV58，中華民國 92 年 4 月 16 日。

8.張錦松等，噪音振動控制，高立圖書有限公司，中華民國 92 年 8 月 20 日。

9.ISO / IEC ，Supplementary Requirements for accreditation in the Field of acoustic＆Vibration Measurement，ISO / IEC 17025 Application Document Ver.1，2002。

10.DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June 2002, relating to the assessment and management of environmental noise。

11.IEC 61400 - 11，Wind Turbine Generators — Part 11：Acoustic Noise Measurement Techniques，2002。

註記：本文引用之法規、公告方法名稱及編碼，依行政院環境保護署最新公告者為準。

表一、背景音量之修正表

單位：dB（A）

| L1-L2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正值 | -3 | -2 |  | -1 |  |  |  |

名詞解釋：

註（1）噪音位準（LA）： A 加權之音壓有效值（以下簡稱 A 加權音壓）PA平方除以基準音壓 P0（P0 ＝ 20 μPa）平方得值，再取常用對數10倍，表示為10 × log（PA2 / P02），單位為分貝，其符號為 dB(A)。

註（2）均能音量（Leq）：噪音位準隨時間變化時，測量時間內與此能量相同之平均平方音壓之連續一定大小之噪音位準，單位為分貝，其符號為 dB(A)。公式如下：

T2 － T1 ＝ 測量時間

PA（t）＝ A加權音壓

註（3）最大音量（Lmax）：測量期間中測得最大音量之數值。

註（4）背景音量：除欲測量音源以外的聲音之音量，均稱為背景音量。

註（5）使用聲音校正器進行校正時，為考慮減少儀器誤差，聲音校正器建議使用與受校噪音計相同廠牌。