空氣中真菌濃度檢測方法

中華民國102年5月16日環署檢字第1020040190號公告

自中華民國102年8月15日生效

中華民國103年8月15日行政院環境保護署環署檢字第1030068297號公告廢

止，並自103年11月15日生效

NIEA E401.13C

一、方法概要

本方法係使用衝擊式採樣器抽吸適量體積之空氣樣本，直接衝擊於適合真菌生長的培養基上。於25± 1℃ 培養4±1天後，計數生長於培養基上之真菌菌落數，並換算為每立方公尺空氣中的真菌濃度。

二、適用範圍

本方法適用於空氣中真菌濃度之檢測。

三、干擾

(一)	採樣器之幫浦及蓄電池功能異常或功率衰減，造成採樣器操作時流量變異，將影響微粒注入。

(二)	空氣體積計算的誤差可能來自流量誤差或採樣時間測量。通常以流量控制設備減少空氣體積計算的誤差，可使用計時器將採樣時間測量的誤差減至最小。

(三)	細菌數量過多可能影響真菌之判讀與計數。

四、設備

(一)	可攜型衝擊式採樣器：50%收集效率之截取粒徑【D50（註1）】應≦2 µm（須附證明文件）。

(二)	培養箱：溫度能保持25±1℃者。

(三)	加熱板：可調溫度，並附磁石攪拌功能者。

(四)	天平：能精稱至0.01 g者。

(五)	菌落計數器：用於計算菌落數目。

(六)	乾熱滅菌器（烘箱）：用於玻璃器皿等用具之滅菌。溫度能保持160℃達2小時或170℃達1小時以上者。

(七)	高壓滅菌釜：能以中心溫度121℃（壓力約15 lb/in2或1.05 kg/cm2）滅菌15分鐘以上者。

(八)	培養皿：選用適合於採樣器之滅菌玻璃培養皿或市售無菌塑膠培養皿，底面平滑無氣泡、刮傷或其他缺點者。塑膠培養皿，底面平滑無氣泡、刮傷或其他缺點者。

(九)	三角錐瓶：一般使用250至 2000 m L能耐高壓滅菌之硼矽玻璃製品。

(十)	冷藏箱：溫度能保持在10～20℃者。

(十一)	水浴槽：溫度能保持在約48±2℃者。

(十二)	無菌操作檯。

(十三)	流量校正器：校正與量測應可追溯至國家標準或國際標準。

(十四)	pH計：pH計之精確度必須達到0.1 pH單位。用於內含瓊脂培養基之pH值測定時，應搭配表面電極（Surface probe）。

(十五)	光學顯微鏡：能放大至1000倍油鏡鏡頭。

五、試劑

(一)	試劑水：蒸餾水或去離子水，導電度在25℃時小於2 μmho/cm（μS/cm）。

(二)	培養基：應使用市售商品化培養基。

１、麥芽抽出物培養基（Malt Extract Agar），每公升之培養基含下列成份：

麥芽（Maltose）	12.75 g

糊精（Dextrin）	2.75 g

甘油（Glycerol）	2.35 g

蛋白腖（Peptone）	0.78 g

瓊脂（Agar）	15.0 g

將上述成分 33.6 g 溶於1公升試劑水中，經121℃滅菌15分鐘後，置於48±2℃的水浴槽中冷卻，依採樣器不同分裝適量之培養基至培養皿中，置於室溫下凝固，pH值以表面電極測定應為4.7±0.2（在 25℃ ），保存於4±2℃，保存期限14天。可根據檢測需求量，依配方比例配製培養基。

２、	添加氯黴素之麥芽抽出物培養基（Malt Extract Agar with Chloramphenicol）。添加氯黴素（100 µg/mL），可抑制細菌生長，減少細菌的污染，配製方式如下：

將上述五、(二)１、麥芽抽出物培養基 33.6 g 溶於1公升試劑水中，經121℃滅菌15分鐘後，置於48± 2℃ 的水浴槽中冷卻，秤取 100 m g氯黴素溶於2 mL 95%酒精（Ethanol），經無菌濾膜過濾除菌後，全數加入滅菌完成溫度已降至48± 2℃ 之上述麥芽抽出物培養基中，混合均勻後，依採樣器不同分裝適量之培養基至培養皿中，置於室溫下凝固，pH值以表面電極測定應為4.7±0.2（在 25℃ ），保存於4±2℃，保存期限14天。可根據檢測需求量，依配方比例配製培養基。

３、二氯喃甘油培養基（Dichloran Glycerol Agar, DG18），每一公升之DG18含下列成份：

葡萄糖（Glucose）	10.0 g

蛋白腖（Peptone）	5.0 g

磷酸二氫鉀（Potassium dihydrogen phosphate）	1.0 g

硫酸鎂（Magnesium sulphate）	0.5 g

二氯喃（Dichloran）	0.002 g

瓊脂（Agar）	15.0 g

將上述成分 31.5 g 溶於1公升試劑水中，加熱完全溶解後，加入 220 g 的甘油（Glycerol），經121℃滅菌15分鐘後，置於48±2℃的水浴槽中冷卻，依採樣器不同分裝適量之培養基至培養皿中，置於室溫下凝固，pH值以表面電極測定應為5.6±0.2（在 25℃ ），保存於4±2℃，保存期限14天。可根據檢測需求量，依配方比例配製培養基。

４、	添加氯黴素之二氯喃甘油培養基（Dichloran Glycerol Agar with Chloramphenicol），添加氯黴素（Chloramphenicol, 100 µg/mL），可抑制細菌生長，減少細菌的污染，配製方式如下：

將上述五、(二)３、二氯喃甘油培養基 31.5 g 溶於1公升試劑水中，經121℃滅菌15分鐘後，置於48±2℃的水浴槽中冷卻，秤取 117 m g氯黴素溶於2 mL 95%酒精（Ethanol），經無菌濾膜過濾除菌後，全數加入滅菌完成溫度已降至48±2℃之上述二氯喃甘油培養基中，混合均勻後，依採樣器不同分裝適量之培養基至培養皿中，置於室溫下凝固，pH值以表面電極測定應為5.6±0.2（在 25℃ ），保存於4±2℃，保存期限14天。可根據檢測需求量，依配方比例配製培養基。

５、以上培養基擇一使用。

(三)	70%至75%酒精：消毒擦拭用。

(四)	革蘭氏染劑：含有結晶紫染劑（Crystal violet）、革蘭氏碘液媒染劑（Gram iodine）、脫色劑（Decolorizer）及番紅（Safranin）或碳酸複紅染劑（Carbolfuchsin）等四劑。

六、採樣及保存

(一)	室內場所可能有不同的個別通風及空調系統分區，採樣點應分佈於不同分區中。採樣位置應距離其區隔（如牆壁）或角落至少 50公分 以上。

(二)	採樣前應先進行採樣器的流量校正。校正時應置入充填有培養基的培養皿，以校正器調整採樣器流量至原製造廠商建議之設計流量。

(三)	採樣前先以70%至75%酒精擦拭採樣器放置培養基之部位。

(四)	採樣時應將採樣器置於平台處，不可以人員手持採樣器方式進行採樣，以避免採樣人員本身造成的污染。採樣器應置於距離地面約120至 150公分 之高度。應記錄採樣時採樣器流速、採集時間和抽吸空氣樣品之體積（註2）等。

(五)	採樣時將含培養基之培養皿放置於採樣器內，設定抽取適量之空氣體積，以衝擊方式將生物氣膠微粒收集到培養基上，最佳量之菌落數為10-100個菌落之間，但抽吸時間不可超過10分鐘，以免造成微生物因脫水乾燥而無法培養，採樣結束後培養皿蓋子應先以70%至75%酒精擦拭，再蓋回培養皿上。採樣皆需進行二重複，採樣後應於24小時內送至實驗室培養。

(六)	進行下一個採樣前，需再以70%至75%酒精擦拭採樣器放置培養皿之部位後，才能進行下一次的採樣。

(七)	採樣後之培養皿應置於樣品容器內，樣品容器應貼妥樣品標籤並密封且貼上封條。

(八)	採樣期間攜出之培養基，應避免於運送或搬運期間受到污染，應有防制因跳動導致培養基受到污染的措施（如以石蠟膜（Paraffin）、透氣膠帶或塑膠套等封存培養皿）。

(九)	採樣期間攜出之培養基，應保存於10～20℃之冷藏箱內，使用保冷劑（Refrigerant packs）（如冰寶）保溫，不需要使用冰塊，以避免培養皿累積太多的水滴或水氣，造成培養基內的微生物彼此污染。但是實驗室內保存溫度仍應維持在4±2℃。採樣前若發現培養皿（含蓋）積留太多的水滴或水氣，應以無菌的吸水紙或棉棒吸乾或擦乾，以減少污染的發生。

(十)	應執行室外點之採樣。

七、步驟

(一)	採樣後將培養皿置於25±1℃培養箱內，倒置培養4±1天。即培養3天後需注意菌落生長情形，以利記錄數據。但應注意菌落計數前，應儘可能不去擾動生長在培養基上的黴菌菌落，以免孢子飛散形成新的菌落，造成計數不正確。

(二)	檢測人員應具備區別細菌和真菌之能力（如觀察菌落型態及特徵或進行革蘭氏染色等），或選用五(二)２、、五(二)４、所述之添加氯黴素的麥芽抽出物培養基、二氯喃甘油培養基，以使真菌之計數更為正確（註3）。

(三)	革蘭氏染色

１、抹片製作：挑取培養基上長出之菌落，於載玻片上製成薄抹片，風乾並過火數次固定。

２、初染：將已固定之抹片，用結晶紫染劑染1分鐘，水洗5秒鐘。

３、媒染：加革蘭氏碘液媒染劑染1分鐘，水洗5秒鐘。

４、脫色：用脫色劑洗至不再有紫色褪出，數秒即可，水洗5秒鐘。

５、複染：用番紅或碳酸複紅染劑染30秒鐘，水洗5秒鐘。

６、自然風乾。

７、	以光學顯微鏡鏡檢，區分酵母菌及細菌（酵母菌成圓形或橢圓形，大小6 μm以上，細菌球菌呈圓形，大小3 μm以下，酵母菌明顯比細菌大。其餘形狀非呈圓形或橢圓形者，皆判定為非酵母菌）。

(四)	計數各培養皿中所產生的真菌菌落，並記錄之。若因六之(八)、(九)因素造成污染的情形發生（如瀰漫生長），應重新採樣分析。若麥芽抽出物培養基有發生黴菌菌落過度生長的情形，則應選用二氯喃甘油培養基，重新採樣分析。

八、結果處理

(一)	二重複的兩個培養皿完成菌落計數後，應先參照採樣器原製造廠商提供之校正表【Positive hole correction（conversion）table】換算後，再計算其平均值。

(二)	平均值除以採樣時所抽吸之空氣體積，得到每立方公尺空氣中真菌的濃度，單位以CFU/m3（Colony forming unit/cubic meter）表示。真菌濃度皆以整數表示（小數位數四捨五入），計算實例說明如範例1。

(三)	採集時間達10分鐘若無菌落生長，真菌濃度小於偵測極限（Limits of Detection, LOD），以「＜1 x 1000／抽吸空氣樣品之體積（公升）CFU/m3」表示（計算實例說明如範例2）。

(四)	計算真菌濃度室內外比值（計算實例說明如範例3），但需注意當培養皿長出400個菌落數即無法計算室內外比值，應減少採樣體積重新採樣。

(五)	旅運空白若無菌落生長，以「未生長（No growth）」表示。

(六)	檢測紀錄須註明採樣時間（註4）、採樣器流速、採集時間（註4）、抽吸的空氣量、培養起始及終了時間、培養基名稱、培養溫度、真菌濃度室內外比值等。

九、品質管制

(一)	微生物採樣人員及檢測人員應具備微生物基本訓練及知識。

(二)	每批次採樣時，應進行運送空白。空白樣品經培養後不得檢出。

(三)	每個採樣位置須至少進行二重複。

(四)	培養基於實驗室保存、採樣運送及培養期間，均應保持倒置。

(五)	採樣器須進行採樣前之流量校正及採樣後的流量檢查，所測得的流量與校正值差異不得超過 ±5%。

十、精密度與準確度

略

十一、參考文獻

(一)	American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Guidelines for the assessment of bioaerosols in the indoor environment. AGGIH, Cincinnati, 1989.

(二)	American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Bioaerosols: Assessment and Control, AGGIH, Cincinnati, 1999.

(三)	American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1994-1995 Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. ACGIH, Cincinnati, 1994.

(四)	Hung, L. L., Miller, J. D., Dillon, H. K., Field guide for the determination of biological contaminants in environmental samples. 2nd Edition, AIHA, 2005.

(五)	ASTM, Standard guide for using probability sampling methods in studies of indoor air quality in buildings. D5791-95, Standards on indoor air quality, 2002.

(六)	Storey, E., Guidance for clinicians on the recognition and management of health effects related to mold exposure and moisture indoors. UConn Health Center, 2004.

(七)	WHO, Ambient air quality monitoring and assessment. Guidelines for air quality. Geneva, WHO 82-104, 2000.

(八)	Yang, C. S., Heinsohn, P., Sampling and analysis of indoor microorganisms. John Wiley & Sons, Inc. publication, 2007.

(九)	NMAM 0800: Bioaerosol Sampling (Indoor Air), Culturable organisms: bacteria, fungi, thermophilic actinomycetes. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, 1998.

(十)	BS EN ISO 14698-1: Cleanrooms and associated controlled environments－Biocontamination control－Part 1: General principles and methods. http://www.scribd.com/doc/73559124/ISO-14698-1, 2003.

(十一)	香港特別行政區政府室內空氣質素管理小組，辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引，中華民國92年。

(十二)	蘇慧貞、李家偉、李俊璋，建置室內空氣品質標準值暨室內空氣污染源調查及監測查驗制度（第一年），行政院環保署專題委託研究計畫，計畫編號：EPA-100-FA11-03-A018，中華民國100年。

註1：D50之定義為對應於50%收集效率時的微粒氣動直徑，它是表示可收集微粒大小的指標。

註2：抽吸空氣樣品之體積（L）＝採樣器流速（L/min）× 採集時間（min）

註3：選用五(二)２、、五(二)４、之添加氯黴素的麥芽抽出物培養基或二氯喃甘油培養基，原則上直接計數培養基上長出的菌落即為真菌菌落，但檢測人員若懷疑某些菌落是細菌菌落者，則繼續進行七、(三)革蘭氏染色的步驟，依染色結果之微生物大小及形狀，判定該菌落是否為真菌菌落。

註4：採樣時間代表採集樣品開始的時間（如101年5月11日下午1500時）。採集時間代表採樣器設定抽吸空氣樣品的時間（如2分鐘）。

計算範例1　空氣中真菌濃度計算實例

某衝擊式採樣器，共抽吸 84.9 L 的空氣樣品，MEA培養基經計數後，一個培養皿真菌菌落為73個；另一個培養皿真菌菌落為79個，真菌濃度為995 CFU/m3，計算如下：

| 區分 | 培養皿長出之真菌菌落數 | 校正表換算後數值 | 平均值 | 換算 1立方公尺 空氣中的濃度 | 結果表示CFU/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培養皿1 | 73 | 81 | （81+88）÷2 = 84.5 | 84.5×1000÷84.9=995.2886 | 995 |
| 培養皿2 | 79 | 88 |  |  |  |

計算範例2　空氣中無真菌菌落生長計算實例

某衝擊式採樣器採集10分鐘共抽吸 283 L 的空氣樣品，無真菌菌落生長以< 1 x 1000/ 283 C FU/m3表示，計算結果為＜ 3.533569 C FU/m3，以 < 4 C FU/m3表示。

計算範例3　真菌濃度室內外比值計算實例

某大樓會議室室內真菌濃度為 500 C FU/m3，室外真菌濃度為 1000 C FU/m3，室內外比值為
500/1000 = 0.5。