食品中動物性成分檢驗方法－鵝肝製品中含鴨肝之定量檢驗

1.	適用範圍：本檢驗方法適用於鵝肝製品中含有鴨肝成分之定量檢驗。

2.	檢驗方法：即時聚合酶鏈反應法（real-time polymerase chain reaction, RT-PCR）。

2.1.	工作環境：工作平台需寬敞、潔淨、光線良好。檢體前處理、檢體DNA抽取、RT-PCR試劑配製及RT-PCR等實驗過程皆需有區隔空間，避免交叉污染。RT-PCR試劑之配製應於無菌操作台內進行。

2.2.	裝置（註1）

2.2.1.	分光光度計：具波長260 nm、280 nm。

2.2.2.	旋渦混合器（Vortex mixer）。

2.2.3.	真空乾燥裝置：供DNA乾燥用。

2.2.4.	真空冷凍乾燥裝置：溫度可達-40℃以下，真空度可達133 mBar以下，供檢體乾燥用。

2.2.5.	加熱振盪器：具溫控及振盪功能。

2.2.6.	微量冷凍離心機：可達20,000 × g，並具4℃溫控功能。

2.2.7.	離心機：供各式微量離心管離心用。

2.2.8.	即時聚合酶鏈反應器：ABI PRISM 7700 Sequence Detector或Roche LightCycler。

2.2.9.	振盪型粉碎機：Retsch MM200，或同級品。

2.2.10.	冷凍設備：具冷藏及凍結功能。

2.2.11.	高壓滅菌釜。

2.2.12.	pH測定儀。

2.2.13.	水浴裝置：溫差±1℃以內者。

2.2.14.	天平：最大秤重量為2,000 g，靈敏度為0.1 g；最大秤重量為100 g，靈敏度為1 mg。

2.2.15.	無菌操作台。

註１：	本方法所使用或提及之產品品牌不代表為同類產品中最好者；反之，未使用或未提及之產品品牌亦不代表為同類產品中較差者。

2.3.	試藥

2.3.1.	DNA抽取用：RNase A、乙醇（96-100%）均採分子生物分析級試藥、正己烷及DNeasy® Tissue套組。

2.3.2.	RT-PCR用

2.3.2.1.	定量試驗用引子及探針（註2）

2.3.2.1.1.	哺乳類、家禽類及魚類（標的基因：12S ribosomal RNA，供作內部對照基因）

引子F：12SF, 5¢- CAAACTgggATTAgATACCCCACTA -3¢

引子R：12SR, 5¢- ATCgRTTMTAgAACAggCTCCTCTAg -3¢

探針P：12SP, 5¢-（FAM）- CACCgCCAAgTCCTTTgRgTTTTARgC -（TAMRA）-3¢

鵝及鴨：PCR增幅產物大小154 bp

2.3.2.1.2.	鴨（標的基因：12S ribosomal RNA）

引子F：DuF, 5¢- ggATTTAgCAgTAAAgCgggA -3¢

引子R：DuR, 5¢- CACTTACCTCATCTTTggCATTgAC -3¢

探針P：DuP, 5¢-（FAM）- AAgCTCgCTTTAAgCCggCCCTA -（TAMRA）-3¢

PCR增幅產物大小136 bp

註２：	合成之引子與探針，拆封後，以無菌純水稀釋成適當濃度，分裝後置於–20℃貯存備用，探針需避光保存。探針5¢端採用
6-carboxy-fluorescein(FAM)標記，3¢端採用6-carboxytetramethyl-rhodamine(TAMRA)標記。

2.3.2.2.	TaqMan Universal PCR Master Mix（適用於ABI PRISM 7700）

內含RT-PCR所需去氧核糖核苷三磷酸、聚合酶等試劑，使用者僅需自行添加引子、探針及待測檢體DNA即可。

2.3.2.3	LightCycler-FastStart DNA Master Hybridization Probes（適用於Roche LightCycler）

內含RT-PCR所需去氧核糖核苷三磷酸、聚合酶等試劑，使用者僅需自行添加引子、探針及待測檢體DNA即可。

2.3.3.	對照用物質：鵝肝及鴨肝。

2.4.	器具及材料（註3）

2.4.1.	吸管（Pipette）：10 µL、20 µL、100 µL、200 µL及1000 µL。

2.4.2.	吸管尖頭（Pipette tips）：10 µL、20 µL、200 µL及1000 µL。

2.4.3.	離心管：200 µL、600 µL、1.5 mL及2 mL。

2.4.4.	RT-PCR反應管：定量用，200 µL。

2.4.5	PCR玻璃毛細管：Roche LightCycler專用。

2.4.6.	塑膠離心管：50 mL。

註３：使用之塑膠或玻璃器皿均為無DNase污染。

2.5.	試劑之配製

2.5.1.	RT-PCR溶液（註4）

2.5.1.1.	ABI PRISM 7700 Sequence Detector試驗用

5 µM引子F......................................................................1.25 µL

5 µM引子R......................................................................1.25 µL

3.3 µM探針P......................................................................1.7 µL

TaqMan Universal PCR Master Mix..................................12.5 µL

模版DNA溶液（總量100 ng）........................................5.0 µL

無菌純水............................................................................3.3 µL

總體積................................................................................25.0 µL

2.5.1.2.	Roche LightCycler試驗用

5 µM引子F...........................................................................1.5 µL

5 µM引子R..........................................................................1.5 µL

3.3 µM探針.......................................................................P	1.5 µL

LightCycler-FastStart DNA Master Hybridization Probes....	2.0 µL

25 mM MgCl2溶液..............................................................2.4 µL

模版DNA溶液（總量100 ng）........................................5.0 µL

無菌純水..............................................................................6.1 µL

總體積.................................................................................20.0 µL

註４：RT-PCR溶液應置於冰浴中配製。估算一般RT-PCR溶液之配製總量時，需超過所需量的10%。

2.6.	標準曲線之製作（註5）

2.6.1.	取鵝肝及鴨肝對照用物質，冷凍乾燥並以粉碎機研磨成細粉後，配製鵝肝中含鴨肝100%、50%、20%、10%、1%（w/w）等5種鴨肝濃度之對照用物質，續抽取其DNA，分裝並置於–20°C冷凍保存，供作標準曲線之製作。

2.6.2.		取2.6.1節所抽取之5種鴨肝濃度對照用物質之DNA，以內部對照基因引子與探針，及以鴨特異性基因引子與探針分別進行RT-PCR反應，可分別求得各鴨肝濃度對照用物質之內部對照基因Ct值（threshold cycle value）與鴨特異性基因Ct值，並求取各別Ct值之平均值，將各濃度對照用物質之鴨特異性基因Ct值平均值減去內部對照基因Ct值平均值後所得之數值△Ct為縱軸，以5種鴨肝對照用物質濃度之對數值為橫軸，進行線性回歸分析並製作標準曲線。

註５：	各濃度對照用物質需進行三重複試驗，惟三重複分析結果出現偏離現象時，應將該偏離之數據捨棄，但必須每個濃度皆有代表數據存在，始可列入標準曲線之線性回歸分析。

2.7.	檢體DNA之製備

2.7.1.	檢體之處理

檢體為乾燥或粉（碎）狀者，可直接以粉碎機研磨成細粉。檢體為溼狀或加工品，先以正己烷萃取去除油脂，經冷凍乾燥處理後，再以粉碎機研磨成細粉備用。檢體需貯存於乾燥及冷藏或冷凍環境中。

2.7.2.	DNA之抽取

採用DNeasy®Tissue套組及內附試劑、材料（ATL試劑、proteinase K試劑、AL試劑、離心管柱（DNeasy spin column）、收集管、AW1、AW2與AE試劑），亦可採用其他市售套組。

2.7.2.1.	取檢體25 mg，精確稱定，置入2 mL離心管。

2.7.2.2.	加入ATL試劑180 µL以及proteinase K 20 µL，以旋渦混合器混合均勻。

2.7.2.3.	於55℃振盪反應直到檢體溶解。

2.7.2.4.	加入AL試劑200 µL，以旋渦混合器混合均勻。

2.7.2.5.	水浴70℃，10分鐘。

2.7.2.6.	加入乙醇（96-100%）200 µL，以旋渦混合器混合均勻。

2.7.2.7.	取混合液注入離心管柱，以³6,000 × g（8,000 rpm）離心1分鐘，棄收集管及濾液。

2.7.2.8.	將離心管柱套入新的收集管，注入AW1試劑500 µL到離心管柱，以³6,000 × g（8,000 rpm）離心1分鐘後，棄收集管及濾液。

2.7.2.9.	將離心管柱套入新的收集管，注入AW2試劑500 µL到離心管柱，以20,000 × g（14,000 rpm）離心3分鐘後，將收集管及濾液丟棄。

2.7.2.10.	將離心管柱套入新的1.5 mL離心管。

2.7.2.11.	加入AE試劑100 µL至離心管柱，於室溫下靜置1分鐘後，以³6,000 × g（8,000 rpm）離心1分鐘，再重複此溶出步驟一次。

2.7.2.12.	將溶出液（約200µL）收集至已滅菌之1.5 mL離心管，為萃取檢體DNA原液。

2.7.2.13.	依2.7.3.2.節測量DNA濃度並記錄後，置於-20℃冷凍保存。

2.7.3.	DNA濃度測定及純度判斷

2.7.3.1.	檢體DNA溶液於使用前自冷凍庫中取出，於室溫下進行溶解。

2.7.3.2.	取適當量之DNA溶液以無菌純水做適當倍數之稀釋，分別測定260 nm及280 nm之吸光值（O.D.）。計算DNA濃度係以波長260 nm吸光值乘50 ng/μL，即為DNA溶液濃度。DNA溶液純度則以O.D.260/O.D.280 比值作判斷，其比值應介於1.7～2.0間。

2.8.	定量試驗（註6）

2.8.1.	RT-PCR操作步驟

2.8.1.1.	RT-PCR－ABI PRISM 7700 Sequence Detector

以無菌純水適當稀釋檢體DNA溶液、引子及探針備用。取適量無菌純水，並依照2.5.1.1.節配製RT-PCR溶液，依序加入Master Mix、稀釋過之引子及探針，混合均勻後，分裝20 µL入RT-PCR反應管中，再各別加入檢體DNA溶液 5 µL，最後將RT-PCR反應管置於離心機中，以230 × g（1,500 rpm）瞬間離心，移入RT-PCR反應器，依下列條件進行反應。每次實驗皆須製作標準曲線、負反應及正反應對照組（註7）。

步驟 溫度 時間

1. 熱活化 50°C 2 min

2. 最初變性 95°C 10 min

3. 變性 95°C 15 sec

4. 黏接、延展 60°C 1 min

步驟3至步驟4，共進行45個循環反應。

5. 冷卻 35°C 45 sec

2.8.1.2.	Roche LightCycler

以無菌純水適當稀釋檢體DNA溶液、引子及探針備用。取適量無菌純水，並依照2.5.1.2.節配製PCR溶液，依序加入LightCycler-FastStart DNA Master Hybridization Probes、稀釋過之引子及探針，混合均勻後，分裝15 µL於玻璃毛細管中，再各別加入檢體DNA 5 µL，最後將毛細管置於離心機中，以830 × g（3,000 rpm）瞬間離心，移入即時聚合酶鏈反應器，依下列條件進行反應。每次實驗皆須製作標準曲線、負反應及正反應對照組（註7）。

步驟 溫度 時間

1. 最初變性 95°C 10 min

2. 變性 95°C 5 sec

3. 黏接 60℃ 25 sec

4. 延展 72°C 8 sec

步驟2至步驟4，共進行45個循環反應。

5. 冷卻 35°C 45 sec

註６：	檢體DNA之抽取與製備，其純度將直接影響後續RT-PCR測試結果，建議抽取之檢體DNA可先進行內部對照基因RT-PCR測試，以確定是否含有DNA及其純度。

註７：	負反應對照組係指無添加對照用物質DNA之反應，而正反應對照組係指有添加對照用物質DNA之反應。

2.8.2.	計算

鵝肝製品經RT-PCR分析後，分別計算鴨特異性基因之Ct值與內部對照基因之Ct值，並求取各別Ct值之平均值，再依2.6節製作之標準曲線，以下列公式計算，求出鵝肝製品中鴨肝成分之含量（%）。

附註：１、 ABI PRISM 7700臨界值線【Threshold line（Th）】之設定建議：

RT-PCR反應完成後，點選”Analysis”後點選 ”Analyze”，進入”Amplification plot”視窗，續點選“OK”關閉此視窗。再次點選”Analysis”後點選”Amplification plot”，進入”Amplification plot”視窗，於”Use Threshold”項目中輸入0.032，點選”Update Calculations”，即完成Threshold line位置之設定，並依此估算各檢體之Ct值。（”Mult.*Stddev”及”Omit Threshold”及”Baseline”之設定值，則採用系統內定值，無須更動。）

２、	本檢驗方法之最低檢測濃度為1%（以乾重計）。

３、	本RT-PCR反應條件係採ABI PRISM 7700及Roche LightCycler設定之，當使用其他機型時，應自行檢討反應條件。

４、	本檢驗方法之測試範圍係指檢體中動物性成分僅含鵝肝及鴨肝，且能夠抽取出DNA者之食品，經過高度加工或不含DNA之食品不適用於本檢驗方法。