空氣中氨氣之檢測方法－靛酚／分光光度計法

NIEA A426.72B

一、	方法概要

大氣及周界空氣中的氨氣經稀硫酸溶液吸收後，形成硫酸銨溶液，與酚及次氯酸鈉鹼溶液（alkaline-sodium hypochlorite）反應生成靛酚（indophenol），並以亞硝醯鐵氰化鈉溶液（sodium nitroprusside）為催化劑可加速呈色。使用分光光度計於波長630 nm處進行比色分析，定量樣品中氨氣濃度。

二、	適用範圍

本方法適用檢測大氣及周界空氣中氨氣，採樣流率為1至2 L/min及採樣時間為1小時，其濃度範圍可介於25至500μg/ N m3（0.036至0.72 ppm）之間。於採樣体積為120 L下，本方法偵測極限為7.1μg/Nm3。

三、	干擾

(一)	懸浮微粒上之銨化合物若不先用預過濾方式除去，將被檢測出。

(二)	預過濾器會濾除部份氣態氨，如果不使用預過濾器，本分析法將測出氣態氨與粒狀物質之銨化合物。在高濕度下，酸性氣體會在預過濾器上促進反應造成氨氣之損失。如沒有酸性氣體存在，採樣時間較短時，則即使在高濕度下，也只有少量氨氣損失。預過濾器必須避免被雨淋濕。

(三)	當亞鐵、亞鉻和亞錳離子存在之含量達到毫克量時，會因沈澱，而產生正干擾。銅離子之遮光效應甚鉅，易造成負干擾。加入乙二胺四乙酸（Ethylene diamine tetraacetic acid，EDTA）可以防止這些干擾。亞硝酸鹽和亞硫酸鹽含量超過100倍時也會造成干擾。根據以溶液進行測試的結果顯示，甲醛會造成負干擾，當甲醛存在濃度為0.003μg/mL，負干擾將達到50%。空氣樣品中干擾之粒狀物質可用過濾方式去除。

四、	設備及材料

(一)	採樣泵：可調整流率為0.5～5 L/min 之任何採樣泵均可。

(二)	流量測定裝置：使用校正過之流量計或標準銳孔測定或控制介於1～2 L/min間之空氣流率。

(三)	吸收瓶：設計流率為1至2 L/min之多孔微泡式吸收瓶、小型吸收器或其他氣體吸收瓶，使用吸收液容量為10 mL或更多。

(四)	預過濾器固定支座：使用一寬面鐵氟龍，聚碳酸酯或其他類似之過濾器固定座，安裝在吸收瓶前端；若某些金屬或塑膠製品確知其不會吸收氨氣者，亦可以使用。

(五)	預過濾器：不含有機物之玻璃纖維濾紙，用來捕集空氣中懸浮微粒，濾紙使用前要用蒸餾水洗淨，並乾燥之。

(六)	分光光度計：波長可設定於630 nm。

(七)	玻璃器皿：必須使用褐色玻璃器皿或容器進行分析工作。此玻璃器皿用1.2 N HCl沖洗，使用之前再用試劑水沖洗6次以上。

(八)	溫度計：最小刻度可達0.5 ℃。

(九)	氣壓計：可量測大氣壓至2.5 mmHg（0.1 inHg）刻度之氣壓計。

五、試劑

(一)	所有化學藥品或試劑須為試藥級或同級品。

(二)	試劑水：比電阻值≧16MΩ-cm且不含氨者。

(三)	吸收液（0.1 N硫酸）：以試劑水稀釋3.0 mL濃硫酸至1 L，配製成0.1 N硫酸。

(四)	亞硝醯鐵氰化鈉溶液：溶解2 g亞硝醯鐵氰化鈉於100 mL試劑水中，此溶液置於4 ± 2 ℃之冰箱中可以保存二個月。

(五)	6.75 M氫氧化鈉溶液：溶解270 g NaOH於約1 L試劑水中，煮沸到剩下600 mL，以去除試劑水中之氨。冷卻之後再加試劑水到1 L。用聚乙烯瓶貯存。

注意：此溶液極具腐蝕性，避免與皮膚或眼睛接觸。

(六)	次氯酸鈉溶液：約5%分析級次氯酸鈉用試劑水稀釋成0.1 N溶液（3.7%），其強度在稀釋之前用碘滴定法或適當稀釋以後以比色法標定。此溶液置於4 ± 2 ℃之冰箱中可保存二個月。

(七)	甲醇：試藥級。

(八)	酚溶液，45% v/v：在60℃水浴內將裝有酚之瓶子浸入水中，使酚塊溶化。取45 mL（50 g）倒入100 mL經溫熱之量瓶內，再加入甲醇直到標線為止。此溶液在4 ± 2 ℃之冰箱中可保存二個月。

(九)	緩衝液：溶解50 g Na3PO4‧12H2O和74 mL 6.75 M NaOH於1L試劑水中。

(十)	次氯酸鹽溶液：混合30 mL 0.1 N次氯酸鈉溶液與30 mL 6.75 M之NaOH溶液，加試劑水稀釋到100 mL，使用前配製。

(十一)	酚操作溶液：混合20 mL 45%酚溶液與1 mL 2%亞硝醯鐵氰化鈉溶液，用試劑水稀釋到100 mL。使用時每 4 個小時後重新配製。

(十二)	氨儲備標準溶液：溶解3.18 g NH4Cl或3.88 g (NH4)2SO4於1 L試劑水中（1 mL相當於1 mg NH3），加一滴CHCl3以利儲存。此溶液置於4 ± 2 ℃之冰箱冷藏可儲存六個月。

(十三)	氨標準溶液：於量瓶內用吸收液稀釋10 mL氨儲備標準溶液至1 L（1 mL相當於10μg NH3）。使用前配製之。

(十四)	玻璃器皿清洗液：用試劑水稀釋10 mL之濃鹽酸（12 M）至100 mL（濃度約1.2 M）。

六、	採樣與保存

(一)	樣品收集

１、連接氣體採集裝置，如圖一所示，依下列順序組合之：預過濾器、固定支座、吸收瓶、除濕瓶及採樣泵。

２、量取0.1 N硫酸吸收液10 mL，置於樣品吸收瓶中。

３、啟動抽氣機，調整其抽氣速率在1至2 L/min之間。

４、採樣時間應適當，方能收集適量之樣品，通常為一小時。

５、採氣操作之同時，須記錄採樣時間、流率、氣溫及大氣壓力。

６、採樣結束後再蓋好吸收瓶。

(二)	採樣体積可依現場濃度之高低而做調整。

(三)	吸收液樣品須冷藏在4 ± 2 ℃中，最常保存期限為14天。

七、	步驟

(一)	檢量線製備

１、	分別精取0.5、1.0、1.5、2.0、2.5及3.0 mL或至少五種不同濃度之標準溶液至10 mL附有鐵氟龍瓶塞之刻度試管中，然後再添加吸收液至10 mL標線，同時應準備含10 mL吸收液之試劑空白。

２、	檢量線確認：檢量線製備完成後應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度之標準溶液進行確認分析，其分析結果相對誤差值應在15%以內。

(二)	分析

１、	將樣品移到有玻璃塞之25 mL量瓶中，此時應確實將殘留在吸收瓶中之樣品移出。

２、	所有溶液和樣品保持於室溫。加2 mL緩衝液及5 mL酚操作溶液，混合之，以試劑水加到約22 mL，接著加入2.5 mL次氯酸鹽溶液並迅速混合，再以試劑水定容到25 mL。

３、	混合並在室溫暗處呈色30分鐘。

４、	使用1 cm樣品槽，以試劑空白為對照液在630 nm波長下測定其吸光值。

５、	當樣品濃度超過檢量線時，可用吸收液做適當的稀釋，再進行分析。

八、	結果處理

由檢量線求得氨濃度，依下式計算大氣中氨之濃度。

C＝

其中：

C＝大氣氨之濃度，μg /Nm3．NH3

W＝由檢量線所得25 mL樣品中NH3之重量，μg

VN＝0℃，760 mmHg下之總採氣量，Nm3

Vm＝

VN＝

其中：

Q＝採樣流率（L/min）

T＝採樣時間（min）

PA＝採樣點之大氣壓（mmHg）

tA＝採樣點之氣溫（℃）

九、	品質管制

(一)	檢量線之線性相關係數r值應大於或等於0.995。

(二)	檢量線查核：每10個樣品或每批次分析結束時，以檢量線查核標準溶液進行檢量線查核，其標準溶液相對誤差值宜在 ± 15%以內。

(三)	試劑空白分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次空白分析，空白分析值應小於方法偵測極限之二倍。

(四)	現場空白：現場至少要帶一個裝有吸收液之吸收瓶，不經採樣步驟，但與樣品一樣地處理。野外空白所得數值與試劑空白比較，以確定採樣之玻璃器皿是否受到污染。

(五)	重覆分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次重覆分析，其差異百分比應在其15%以內。

(六)	查核樣品分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次查核樣品分析，其回收率應在70至130%範圍內。

(七)	添加標準品分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次添加標準品分析，其回收率應在70至130%範圍內（註）。

十、	精密度與準確度

單一實驗室於三家不同的電子廠以1.5 L/min之採樣速率，採得92.5 L的樣品，並添加20μg/25 mL濃度於每一家電子廠的三個不同的樣品中，再以本方法進行真實樣品及樣品添加分析，而真實樣品中氨之檢測濃度皆低於方法偵測極限，表一為樣品添加之分析結果。

十一、	參考資料

(一)	行政院環境保護署，〝空氣污染物檢測方法建立與驗證－空氣中氨及氯標準檢驗方法之驗證〞，EPA-85-3305-09-02，中華民國85年6月。

(二)	American  Public Health Association，Method 401， "Determination of Ammonia in the  Atmosphere (Indophenol method) "，3rd edition，379，1989.

(三)	行政院環境保護署環境檢驗所，環境檢測方法彙編，中華民國83年12月。

註：樣品如採全量分析，可不必執行品質管制(五)添加標準品分析之規定。

表一

單一實驗室於真實樣品中添加分析之結果

| 測試 次數 | 真實樣品中 添加濃度 （μg/25mL） | 真實樣品添加檢測平均濃度 （μg/25mL） | 標準偏差 （μg/25mL） | 平均回收率 ±標準偏差（%） | 相對標準偏差 （%） | 分析次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 20 | 19.2 | 0.52 | 96.2±2.6 | 2.7 | 3 |
| 二 | 20 | 19.2 | 0.39 | 95.8±2.0 | 2.0 | 3 |
| 三 | 20 | 19.2 | 1.03 | 95.8±5.2 | 5.4 | 3 |

圖一　採樣裝置圖